## PRUEBA MODELO
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS.
26 - VENTILADOR PULMONAR
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción: VENTILADOR PULMONAR
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 20
Normas de calidad especificas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 13485
| Imagen de referencia |  | Imagen del producto
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE SI / NO | Observaciones
•Ventiladores para Pacientes Adulto y Pediatrico
Para terapia intensiva. Construcción acorde a normas internacionales de calidad.
Normas de calidad especificas: FDA y CE o JIS al menos dos de ellas.
Normas de calidad generales: ISO 9001 y 13485
Equipo electromecánico controlado por microprocesador, de soporte de vida para apoyo ventilatorio en pacientes adulto, pediátrico que tienen comprometida la función respiratoria.
Con pantalla sensible al tacto que muestre tres ondas en simultaneo, datos numéricos, bucles , mensajes, alarmas y los diferentes modos ventilatorios seleccionados para un adecuado tratamiento.
Mezclador de Aire-Oxigeno interno
Analizador FiO2 interno o integrado
Nebulizador integrado y sincronizado con la inspiración.
Pantalla LCD color sensible al tacto de 12” o mayor. Perilla o perillas selectoras para ajuste de valores
Con compresor o turbina integrada que permita el uso del equipo sin alimentacion de aire comprimido de la red del hospital. Con bateria interna de repaldo que alimente el equipo, la pantalla y el compresor, por lo menos, por una hora.
Todo el sistema (software, rotulos y manuales de usuarios) en idioma español
Con compensacion automatica de caida de presion en tubo endotraqueal. Con compensacion automatica de complacencia del circuito respiratorio del paciente.
Tiempo bifásico alto (s) de 0,2 o menor a 40 o mayor
Tiempo bifásico bajo (s) de 0,2 o menor a 60 o mayor
Flujo de terminación espiratorio (%), de 1 o menor a 80 o mayor
Tiempo de apnea de 10 a 60 para pacientes adultos, 10 a 45 en pediátricos
Suspiro configurable, con opción de deshabilitar, en ratios configurables de al menos 1:50 y 1:100 o mejor
Suspiro durante el PEEP configurable de acuerdo con el tipo de pacientes. Para adultos y pediátricos, en el rango de 0 a 35.
Intervalo de suspiro en PEEP (min) configurable entre 1 a 180 o mejor
Compensación del tubo (%) en el rango de 0 a 100 o mejor
Coeficiente de ventilación (ml/kg) configurable en el rango de 6 a 12 para pacientes adultos y pediátricos Debe permitir variaciones en la entrada de presión de los gases de O2 y aire en un rango de 30 a 80 psig
Valvula exhalatoria interna al equipo (lo cual impide roturas debido a golpes)
Posibilidad de realizar ajustes en forma automática de la fracción inspirada de Oxigeno, dentro de los límites establecidos por el usuario, para evitar eventos de hipoxia e hiperoxia
Bucles presión volumen a bajos flujos (menor a 5 lpm), con suprecion de la frecuencia respiratoria mandatoria cuando se realiza la maniobra, y una grafica con puntos de inflexión visible medidos automaticamente y modificables por el usuario. Ademas debe permitir guardar el bucle en memoria para compararlo con el próximo bucle presión volumen a bajos flujos.
Que pueda utilizar circuitos de paciente genéricos (no exclusivos de una sola marca).
Ventilación Asistida/Controlada (A/C)
Ventilación Mandatoria Interminente Sincronizada (SIMV)
Presión Soporte (PSV) CPAP Espontáneo con línea de base elevada (PSV)
APRV/Bifásico
Volumen Garantizado
Ventilación no invasiva en Adultos y en pediatría con compensación de fugas de 70 LPM o mayor.
Controlada por Presión con Volumen Garantizado
Respaldo en caso de Apnea.
Flujo inspiratorio (L/min) Limite inferior 1 o menor y limite superior 130 o mayor
Presión inspiratoria (cm H2O). Límite inferior 1 o menor y limite superior 70 o mayor
Frecuencia Respiratoria (rpm). Límite inferior 3 o menor y limite superior 150 o mayor
Tiempo inspiratorio (seg). Limite inferior 0,15 menor y limite superior: 5 o mayor
FiO2 (% de O2).Limite inferior 21 y limite superior 100 Respiración Manual regulada con ajuste a los parámetros de presión fijados en el ventilador.
PEEP/CPAP (crm H2O). Limite inferior 0 y limite superior 45 o mayor
Presión Soporte- PSV /cm H2O). Límite inferior 0 y limite superior 70 o mayor
Bias Flow o Flujo Base o Continuo (L/min).
Mecanismo de disparo o Trigger: seleccionable por presión o por flujo. Por presión deberá ser regulable de 0.1 a -15cm H2O y por flujo: 0.5 a 20 lpm o mejor.
Con sensor de flujo térmico proximal reusable.
Con servocontrol automático de porcentaje de oxigeno (FiO2) controlado a través de la medición de la SpO2 del paciente.
Presión inspiratoria Pico o Máxima
Presión Media en Vías Aéreas
PEEP
Frecuencia Respiratoria total y Frecuencia Respiratoria espontanea
Volumen Minuto espirado total y Volumen Minuto espontaneo.
Tiempo inspiratorio y Tiempo Espiratorio
Relación I:E
Volumen Corriente Exhalado y Volumen Corriente Espontaneo
FiO2
Indicador de baterías de respaldo en uso Flexibilidad estática y flexibilidad dinámica
Cálculo de Distensibilidad o Compliance
Resistencia del sistema respiratorio y Resistencia de la vía aérea de expiración máxima.
Auto PEEP, MIP y P100
Despliegue de tres curvas de Ventilación en simultaneo.
Curvas en Pantalla: deberán ser seleccionables y con capacidad de variar la escala.
Volumen-Tiempo
Flujo-Tiempo
Presión-Tiempo
Despliegue de al menos dos Lazos o Loops en simultaneo.
Porcentaje de Fugas
Índice P0.1 (presión de oclusión), valor presentado y tendencia
Presión Inspiratoria Alta y Baja
PEEP Bajo.
Desconexión del paciente
Apnea
Volumen Minuto Bajo
Frecuencia Respiratoria Alta
FiO2 Alta y Baja
Baja presión del suministro de gases
Falla de alimentación Eléctrica
Batería baja o indicador Ventilador Inoperante o Falla de Ventilador o Falla de ciclo
Silencio de Alarma
Humidificador servocontrolado o dual con calentador de tubo o rama inspiratoria calentada con soporte al ventilador
Brazo soporte para circuito paciente
Base rodante original del fabricante con al menos cuatro ruedas y freno en dos de ellas.
Circuitos de paciente adulto reusables y autoclavables (incluyendo adaptadores, conectores y trampas de agua) mas tres cámaras de humidificación reusables y autoclavables Cantidad: 10 (diez) por equipo.
Filtro exhalatorio de bacterias reusable. Cantidad: 3 (tres) por equipo
Celda o sensor de Oxigeno. Se deberá incluir el reemplazo de la celda de O2 durante el tiempo que dure la garantía ) Se deberán incluir todos los accesorios no contemplados en estas especificaciones técnicas que sean necesarios para el normal funcionamiento de los equipos.
Se deberán incluir cartuchos exhalatorio o filtro o cassettes exhalatorio o válvula exhalatoria o sensor de flujo o cualquier componente a ser cambiados por cada paciente para su limpieza, desinfección o esterilización. Estos accesorios deben ser reusables y autoclavables: Cantidad: 5 (cinco) por equipo.Debe incluir mascaras para VNI, 5 (cinco) para Adultos.
Alimentación eléctrica: 220V AC + 10%, 50HzIndicar la dirección Web oficial del fabricante para comprobación de especificaciones técnicas
El oferente deberá certificar su capacidad en la provision de estos equipos con experiencia de por lo menos tres años en el mercado local de los productos que cotiza.
Mantenimiento preventivo y correctivo según protocolo del fabricante, durante el tiempo de garantia.
Debe permitir la actualización del equipo por medio de software. El proveedor deberá entregar las actualizaciones del modelo que presenten sin costo durante el periodo de garantía.
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
Sobre averías que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía.
4 | Documentación
Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.
Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.
PRECIO: