## PRUEBA MODELO
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS.
103 - DESCONGELADOR DE PLASMA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción: DESCONGELADOR DE PLASMA
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 1
Normas de calidad especificas: CE, FDA, Mercosur, o almenos una de ella.
Norma de calidad General: ISO 13485
| Imagen de referencia |  | Imagen del producto
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE SI / NO | Observaciones
Dispositivo medico clase IIa. Equipo diseñado para el descongelamiento de Plasma Fresco Congelado (PFC).
Dispositivo de descongelación en seco, sin contacto directo del agua con las unidades de plasma. Requiere solo un recambio de agua al año.
Control de fugas para menor riesgo de contaminación o infección.
Capacidad de hasta 4 unidades de plasma a la vez.
Tiempo de descongelamiento programable.
Alarma sonora y luminosa de fin de ciclo.
Tiempo de descongelamiento, hasta 37°C, 1 bolsa 9 minutos, 4 bolsas hasta 12 minutos.
Tablero con visor de LCD.
Software de programación en español.
Alimentación eléctrica: 220V 50/60Hz, con cable de alimentación de acuerdo a la a norma CEE 7/4 tipo F (Schuko).
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
Sobre averías que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
Calificación de insatalación y operación. Calibración, garantía, mantenimiento y repuestos por 2 años.
4 | Documentación
Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.
Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.
PRECIO

## MARACA MODELO
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante: