## CONGELADOR DE TEMPERATURA BAJA
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS.
102 - CONGELADOR DE TEMPERATURA BAJA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales | CUMPLE SI / NO | Observaciones
Descripción: CONGELADOR DE TEMPERATURA BAJA
Cantidad: 3
Normas de calidad especificas: CE, FDA, Mercosur, o almenos una de ella.
Norma de calidad General: ISO 13485
Imagen de referencia
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE SI / NO | Observaciones
1. Datos del Equipo
1.1 Marca :
1.2 Modelo
1.3 Procedencia y año de fabricación:
Congelador de temperatura ultrabaja para plasma fresco congelado y crioprecipitados.
Material: acero inoxidable, antibacteriano. Temperatura - 30 C +/-10°C. Tablero de control con visualización constante de temperatura. Límites de Alarma: programable. 1 Puerta abatible y 2 o mas puertas interiores. Con cajones cerrados y/o estantes. Base con ruedas y frenos, patines regulables. Manijas ergonómicas. Gas refrigerante libre de CFCR o gas ecológico. Alimentación eléctrica de 220V, 50/60 Hz.
Capacidad de almacenaje 500 l+/- 20 l.
Capacidad de bolsas de plasma, como mínimo 450 bolsas.
Dimensiones externas (Alto x Ancho x Profundo)
como maximo 2000 x 700 x 1040 mm
Peso neto como máximo 320 k. Calificación de insatalación y operación. Este equipo debe ir acompañado de un estabilizador de corriente eléctrica.
3 | Garantía | CUMPLE SI / NO | Observaciones
Deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
Sobre averías que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
Calibración, garantía, mantenimiento y repuestos por 2 años.
4 | Documentación | CUMPLE SI / NO | Observaciones
Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.
Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.
PRECIO: