## PRUEBA MODELO
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS.
2 - CAMA ARTICULADA ELECTRICA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción: CAMA ARTICULADA ELECTRICA
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 152
Normas de calidad especificas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 13485
| Imagen de referencia |  | Imagen del producto
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE SI / NO | Observaciones
•Fabricado con estructura de acero al carbono de alta calidad, se recubren con pintura electrostática.
•Sector del paciente, dividido en cuatro (04) secciones: respaldo, asiento, muslo y pantorrilla.
•Cama de 4 secciones, que debe fabricarse con estructura y lecho de acero con revestimiento epoxy y ABS. (desmontable para facilitar la limpieza).
•Medidas externas de la cama con la cama en posición horizontal: Ancho: 99cm ±1cm, Largo con extensor: 250cm ±1 cm.
•Altura máxima de la cama, sin colchón, 75cm.
•Altura mínima de la cama, sin colchón, 40 cm
•Angulación de respaldo, hasta 75°
•Angulación de parte superior de las piernas (muslo), hasta 35°.
•Angulación de parte inferior de las piernas (pantorrilla), hasta 35°.
•Movimiento de Trendelemburg: ±12° o mayor, con indicador de angulación a cada lado de la cama.
•Indicador digital de ángulos, a ambos lados de la cama.
Peso de carga máxima incluyendo accesorios: más de 175 kg.
•Barandas laterales rebatibles del tipo divididas, (02) dos a cada lado de la cama o con baranda de una sola pieza
• Con trabas en las posiciones superior e inferior, para evitar caídas del paciente.
•Las barandillas laterales deben plegarse bajo o a la altura de la plataforma del colchón.
•Asas para el transporte de la cama, incorporados en la cabecera y en la piecera.
•Montada sobre 4 (cuatro) ruedas con diámetro de 150mm ±30mm, para eludir con mayor facilidad obstáculos.
• Las ruedas deben ser giratorias y direccionales.
•Sistema de control de las 4 (cuatro) ruedas con accionamiento central a través de pedales localizados en al menos dos esquinas de la cama. Sistema de ruedas con (03) tres posiciones: Conducción, Libre y Frenado.
•Los pedales de freno al pie de la cama estan unidos por una barra a todo el ancho de la cama que facilita el accionamiento del freno cuando la cama está a baja altura.
•cuenta con protectores contra golpes, de formato circular, uno en cada esquina de la cama .
•Cabecera y pierneras removibles de la cama y con trabas para su fijación.
•Porta Chasis de Rayos X incorporado y localizado en el respaldo de espalda (radiotraslucido). Para colocación del chasis de Rayos X sin mover al paciente."
•Ajuste de la extensión de la cama con 2 posiciones o mas. Longitud: normal y larga. El ajuste de la extensión puede ser manual o eléctrico, extensión mínima de la cama: 20cm ±2cm.
•Cable de alimentación posee un soporte en la cama para que sea fijado durante el transporte de pacientes.
•Panel de control lateral localizado en la parte externa de la baranda lateral o del tipo removible, para la enfermera y el paciente, (baranda izquierda o derecha). Controla todos los movimientos de la cama.
•Botones para el accionamiento de subida y bajada de cama con botón de bloqueo de seguridad.
•Botones para el accionamiento de subida y bajada de respaldo de piernas con botón de bloqueo de seguridad.
•Botones para el accionamiento de subida y bajada de respaldo de espalda con botón de bloqueo de seguridad"
•Botones para el accionamiento del movimiento de Autocontorno. Accionamiento de cabeza y piernas al mismo tiempo, para evitar migración del paciente y mejorar el confort.
•Posición Vascular o Silla Cardiaca. Accionamiento a través de un solo botón. Para pacientes con problemas cardiacos o dificultades pulmonares. Eleva simultáneamente el respaldo y los muslos. Baja los pies en posición de silla.
•Alarma contra la salida del paciente. Con ajuste de la sensibilidad de la detección del movimiento del paciente. Localizada en las barandas laterales. Puede estar Activado/Apagado.
•Posición RCP eléctrico, a través de sistema electrónico: tecla de accionamiento directo localizado en las barandillas laterales o del tipo removible, accionamiento a través de un solo botón.
•Posición de RCP mecánico, a través de sistema mecánico: ante falla del sistema eléctrico, a través de una palanca, de color rojo, en ambas laterales de la cama en caso de falla del sistema eléctrico.
•Es translúcido a los Rayos X y permitir la compresión del tórax para procedimientos de RCP.
•Un (01) portasueros de altura regulable. El portasueros puede ser colocado en cada esquina de la cama. Debe ser original del fabricante y no fabricación local.
•Dos (02) soportes para bolsas de drenaje, localizadas a cada lado de la cama. Dos en el lado izquierdo y dos en el lado derecho.
•Alimentación eléctrica 220 VAC±10%, 50 Hz con toma europeo tipo schucko.
•Manuales: Un (01) del usuario o de operación. Todos los manuales deben ser originales del fabricante y no fotocopias o traducciones. Idioma español
•Catálogos y manuales originales en idioma español, portugués o Ingles donde se pueda comprobar el cumplimiento de las especificaciones técnicas aquí solicitadas.
•Deberá contar con colchón pertinente acorde a las medidas de la cama, grosor: 18 cm como minimo, tipo de material: 100% de espuma viscolastica de alta densidad, forrado con material ignifugo, impermeable y removible
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica
Sobre averías que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía.
4 | Documentación
Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.
Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.
PRECIO: