## PRUEBA MODELO
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS.
80 - MICROSCOPIO CON CÁMARA INCORPORADA Y MONITOR DE 40 PULGADA EN ALTA RESOLUCIÓN
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción: MICROSCOPIO CON CÁMARA INCORPORADA Y MONITOR DE 40 PULGADA EN ALTA RESOLUCIÓN.
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 1
Normas de calidad especificas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 13485
| Imagen de referencia |  | Imagen del producto
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE SI / NO | Observaciones
Ópticas apocromáticas en todo el sistema óptico del microscopio.
Cabezal trinocular
Revolver quintuple porta objetivos con sistema de cojinetes a bola y cinco objetivos plan acromáticos
Sistema de iluminación LED o halogena para examenes en campo claro, con intensidad regulable.
Alimentación electrica: 220V/50Hz.
Cámara fotográfica integrada en el microscopio de alta definición con conexión USB, HDMI o WIFI, para fotos y videos, con resolución de la captura de 720 a 1080p y software de instación compatible con windows
Fototubo adaptador, para cabezal trinocular, para camara fotográfica de 22 mm a 30,5 mm.
Monitor de 40 pulgadas LED FULL HD, conexión HDMI, USB y WIFI.
Objetivos acromaticos: 4x, 10x, 20x, 40x y 100x (de inmersión)con sistema de protección antihongos.
Platina mecanica de coordenadas X-Y con ajuste macro y micrometrico y pinza para laminas portaobjetos.
Fuente de luz: LED o halogena 6V/30W aproximadamente, Corrección o balanceo de luz (filtro azul).
Oculares gran angulares N-WF10X /20mm con ajuste de dioptrías ±5 en los dos oculares con protectores de caucho. Permiten usuarios con anteojos.
Cobertores contra polvo geométricamente similar a la superficie externa del equipo.
UPS adecuada para los equipos ofertados con toma de alimentación tipo Schuko.
Alimentación eléctrica: 220V CA ±10% / 50Hz, con cable de alimentación de acuerdo a la norma CEE 7/4 tipo F (Schuko).
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
Sobre averías que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía.
4 | Documentación
Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.
Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.
PRECIO: