## PRUEBA MODELO
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS.
104 - REFRIGERADOR PARA BOLSAS DE SANGRE DE 4 A 8 GRADOS CENTIGRADOS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción: REFRIGERADOR PARA BOLSAS DE SANGRE DE 4 A 8 GRADOS CENTIGRADOS
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 4
Normas de calidad especificas: CE, FDA, Mercosur, o almenos una de ella.
Norma de calidad General: ISO 13485
| Imagen de referencia |  | Imagen del producto
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE SI / NO | Observaciones
Refrigeradora para conservacion de sangre diseñada y fabricada conforme a los estandares de banco de sangre.
Sistema de Refrigeración por aire forzado, frio-seco. Sistema de refrigeración por aire de montaje superior con plenum de pared posterior. Flujo de aire horizontal a través del equipo interior
Material interior acero inoxidable antibacteriano no se oxida ni se corroe. Material de cubierta exterior: acero y cubierta antibacteriana
Control de temperatura con sensor Temperatura preconfigurada a +4°C no modificable
Panel de control mediante pantalla tacil, con visualizacion constante de la temperatura. Limites de alarma de temperatura (fria/caliente) en +2.5°C / +5.5°C
Puerta abatible con cristal orgánico PMMA de 5 capas que proporciona mejor aislamiento y visibilidad. Con sistema de cierre electromecanico, apertura mediante contraseña de seguridad o tarjeta NFC
Estantes y Bandejas
Iluminacion led interior
Base con ruedas de accionamiento suave y patas regulables para correcto emplazamiento
Mango ergonómico
Gas refrigerante natural ecologico
Alimentación eléctrica de 220V, 50/60 Hz.
Capacidad de Almacenaje neto: 380 litros +/- 20 litros
Capacidad de bolsas de sangre (450 ml) hasta 280
Capacidad de bolsas de sangre (350 ml) hasta 380
Dimensiones externas (Alto x Ancho x Profundo) como maximo 2000 x 700x 1040 mm
Peso neto como máximp 220 k.
Calificación de insatalación y operación.
Cada equipo debe ir acompañado de un estabilizador de corriente eléctrica.
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
Sobre averías que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
Equipo validado en fabrica. Garantia de dos años a partir de la facturacion. Calibración, garantía, mantenimiento y repuestos por 2 años.
4 | Documentación
Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.
Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.
PRECIO

## MARACA MODELO
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante: