## PRUEBA MODELO
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS.
101 - CONGELADOR DE TEMPERATURA ULTRABAJA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales | CUMPLE SI / NO | Observaciones
Descripción: CONGELADOR DE TEMPERATURA ULTRABAJA
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 1
Normas de calidad especificas: CE, FDA, Mercosur, o almenos una de ella.
Norma de calidad General: ISO 13485
Imagen de referencia
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE SI / NO | Observaciones
Congelador de temperatura ultrabaja para plasma fresco congelado y crioprecipitados. Tecnología de enfriamiento estático.
Material: acero inoxidable, antibacteriano. Temperatura - 80 C +/-5°C. Tablero de control con visualización constante de temperatura. Límites de Alarma: - 80°C, variaciones de -75 a -86°C, visual y sonora.
Alarma de puerta abieta y de temperatura con sistema de monitoreo de temperatura con envio de alarma de puerta abierta y variación de temperatura.
1 Puerta abatible y 2 o mas puertas interiores.
Con cajones y/o estantescerrados todos de acero inoxidable.
Base con ruedas y frenos, patines regulables.
Manijas ergonómicas.
Gas refrigerante libre de CFCR o gas ecológico.
Alimentación eléctrica de 220V, 50/60 Hz.
Capacidad de almacenaje 450 l +/- 20 l.
Capacidad de bolsas de plasma, aproximadamente 300 bolsas
Dimensiones externas (Alto x Ancho x Profundo) como maximo 2000 x 700 x 1040 mm
Peso neto como máximo 250 k. Calificación de insatalación y operación.
Este equipo debe ir acompañado de un estabilizador de corriente eléctrica.
3 | Garantía | CUMPLE SI / NO | Observaciones
Deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
Sobre averías que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
Calibración, garantía, mantenimiento y repuestos por 2 años.
4 | Documentación | CUMPLE SI / NO | Observaciones
Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.
Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.
PRECIO: