## PRUEBA MODELO
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS.
144 - SILLON ODONTOLOGICO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción: SILLON ODONTOLOGICO
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 2
Normas de calidad especificas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 13485
| Imagen de referencia |  | Imagen del producto
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE SI / NO | Observaciones
Estructura de acero inoxidable con pulido sanitario o en material sanitario según normas.
Consola o repisa para instrumental en acero inoxidable y base montada sobre cuatro ruedas, dirigibles y antiestáticas.
Sillón tapizado en tela vinilica lavable y resistente.
Reflector con luz halogena o LED
Mesa de mando
Salivadero
Butaca ergonómica
Porta pieza de mano para una o dos turbinas, micro motor y jeringa triple de acero inoxidable, aluminio anodizado o similar.
Una o dos terminales para turbinas de alta velocidad con pieza de mano y contra angulo de acero inoxidable y sistema de refrigeración interna.
Un micro motor neumatico sistema intra con su contra angulo y pieza de mano recta con giros en sentido horario y antihorario o similar.
Jeringa de triple servicio con conductores de agua, aire y spray.
Pedal neumatico o reostato de velocidad con selección automática de la pieza de mano a utilizar a través de sistema de microswitch
Sistema neumático conductores de alta resistencia, flexibilidad y durabilidad.
Facilidad de limpieza, desinfección y mantenimiento.
Velocidad de rotación de la turbina: 350 a 400 mil rpm sobre colchón de aire o mejor tecnología.
Velocidad de rotación de micro motor: 20 a 30 mil rpm regulable o mejor.
Presión de agua: 2,5 a 6 bar, regulable.
Presión de aire: 4,5 a 6 bar, regulable.
Alimentación eléctrica: 220V / 50 Hz.
Diámetro de las ruedas de la consola: aprox. 6 cm.
Set completo de instalación neumática para la consola.
Mínimo 2 piezas de mano y contra angulos para turbina de alta velocidad.
1 Pedal o reostato de control de velocidad.
Como mínimo 3 Juegos completos de fresas de diamante para la turbina y micro motor, como mín.: 2 redondas, 2 cilindricas, 2 troncocónicas, 2 pinpollos.
Manual de operación y servicio técnico en español, en caso de presentarse en otro idioma, debe acompañar al original uno traducido al español
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
Sobre averías que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía. Mantenimiento preventivo anual y correctivos durante el período de garantía
4 | Documentación
Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.
Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.
PRECIO: