## PRUEBA MODELO
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS.
133 - AUTOREFRACTOMETRO Y QUERATOMETRO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción: AUTOREFRACTOMETRO Y QUERATOMETRO
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 1
Normas de calidad especificas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 13485
| Imagen de referencia |  | Imagen del producto
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE SI / NO | Observaciones
•RANGO DE MEDICIÓN REFRACTIVA
o Esférica: -25.00D a +22,00D
o Cilíndrica: -12.00D (o menor) a +12.00D (o mayor)
o Axial: 1° a + 180°
o Diámetro mínimo de pupila: Ø2.3mm o menor
o Distancia al vértice: ± 0.0 ±12.0, ±13.5mm
o Distancia pupila: De 50 a 86 mm
• RANGO DE MEDICION QUERATOMÉTRICA
o Radio de curvatura: De 5.00 hasta 11.00 mm
o Índice de refracción: ±1.3375, ±1.332, ±1.336
o Refracción corneal: 33.00 hasta 67.5D
o Astigmatismo corneal: 0.00D hasta -15D
o Axis: 1° a +180°
• OTROS
o Con palanca que permita movimientos horizontales, verticales, arriba, abajo y rotación
o Diámetro corneal: De 2.0 hasta 14mm
o Memoria: ±15 medida para cada ojo
o Impresora: Impresora térmica de alta velocidad incorporada
o Monitor: De 7 pulgadas o mayor LCD Monitor Color, que permita la medición de la refracción y queratometría de manera automáticamente con un solo movimiento
o Distancia móvil de mentonera: ± 65mm
o Funciones para R (refracción) K(Keratometría) R/K (Refracción y Keratometría)
o Salida de datos: USB, Video y Bluetooth
o Fuente de alimentación: AC100-240V,50/60Hz
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
Sobre averías que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía. Mantenimiento preventivo anual y correctivos durante el período de garantía
4 | Documentación
Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.
Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.
PRECIO: