## PRUEBA MODELO
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS.
36 - ELECTROBISTURI
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción: ELECTROBISTURI
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 7
Normas de calidad especificas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 13485
| Imagen de referencia |  | Imagen del producto
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE SI / NO | Observaciones
Panel de operación deberá contar con indicadores numéricos de fácil lectura.
Cuatro modalidades monopolar variando la potencia y forma de onda entre ellas
Potencia: 300W o más en la modalidad de máxima potencia.
Tipo de onda: Senoidal de al menos 390 KHz
Tres modalidades monopolar variando la potencia y forma de onda entre ellas
Disecado: Senoidal repetido a 390Khz.
Fulguración: entre 420 y 460KHz. Damped sinusoidal burst
Spray: entre 420 y 460KHz. Senoidal
Potencia: 100W o más en las modalidades monopolar.
Tres modalidades bipolares
Potencia: aproximadamente 100W
Sistema de respuesta instantánea con Circuito de retroalimentación de densidad de tejido.
Sistema REM (Monitorización continua del contacto de la placa con el paciente para evitar quemaduras)
Carrito de transporte, con ruedas, original de fabrica
Punteras para corte y coagulación
Electrodo neutro de inoxidable
Pedal de accionamiento de corte y coagulación
Deberá ser proveído también el cable interfase para placas neutras descartables cincuenta (50) unidades
Placa nuetra descartable
Alimentación eléctrica: 220 V AC ± 10%, 50 Hz
Peso: Menor a 6 Kg
Manual de operaciones y catálogos originales impresos en idioma Español, Portugués o Ingles donde se pueda comprobar el cumplimiento de las especificaciones técnicas aquí solicitadas.
Todos los accesorios del equipo deben ser originales y de la misma marca del mismo.
La empresa deberá realizar capacitación técnica del equipo proveído con certificación en la fábrica de al menos tres (03) días a al menos dos (02) técnicos de la sección donde será utilizado el equipo
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
Sobre averías que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía.
4 | Documentación
Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.
Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.
PRECIO: