## PRUEBA MODELO
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS.
7 - MONITORES MULTIPARAMETRICOS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción: MONITORES MULTIPARAMETRICOS
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 66
Normas de calidad especificas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 13485
| Imagen de referencia |  | Imagen del producto
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE SI / NO | Observaciones
•Pantalla de 15 pulgadas como mínimo
•Pantalla a colores mediante tecnología LCD/TFT de alta resolución
•Manipulación y control para su uso directamente por pantalla táctil
•Conectividad a la red de monitoreo (conexión con cables) sistema HL7
•Despliegue de al menos 10 curvas fisiológicas simultáneamente
•Tendencias gráficas y numéricas de 700 horas como mínimo de todos los parámetros, seleccionables por el usuario y análisis de curvas en alta resolución con valores numéricos
•Capacidad de almacenamiento de al menos 120 grupos de eventos
•Diseñado para pacientes adultos, pediátricos
•Interfaz, menú y mensajes en español"
•Sistema para fijación a pared de cada monitor
•Función o perfil de cálculo hemodinámicos
•Con posibilidad de actualizar la medición de Gasto Cardiaco continuo por software no invasivo
•Función o perfil de cálculos de ventilación o pulmonares y de oxigenación
•Capacidad de visualización vía remota de curvas desde cualquier dispositivo dentro y fuera de la unidad médica
•Posibilidad de conexión a sistema de monitorización central a través de redes con cable o inalámbrica
•Alimentación eléctrica: 220V CA +/- 10% / 50 Hz, con cable de alimentación tipo F Schuko de al menos 2 metros de longitud (no se aceptarán adaptadores). Con batería de al menos 2 horas de autonomía.
•Los monitores debe contar con espacio (rack o conexiones, de acuerdo a la tecnología del fabricante) para agregar posteriormente otros módulos de parámetros sin necesidad de hacer ningún cambio en el hardware ni el software.
•Dimensiones mínimas para ocupación del menor espacio posible: ancho 380 ± 10 mm, largo 310 ± 10 mm, profundo 50 ± 5 mm.
•Peso máximo admisible del equipo, incluida la batería, 5 ± 0,2 kg
•Resolución mínima admisible de 1366 x 768 (± 10) píxeles
•Monitorización en pantalla"
•ECG
Despliegue simultáneo de al menos 3 curvas
Posibilidad de despliegue simultáneo de hasta 7 derivaciones o más
Monitoreo y despliegue del segmento ST en todas las derivaciones monitorizadas
Detección de por lo menos 26 arritmias
Despliegue numérico de frecuencia cardiaca
Protección contra descarga de desfibrilador
Función de detección de marcapasos
Configuración de valores de ganancia de forma manual o automática. Para los valores manuales, con los siguientes valores como mínimo: 2,5 (x0,25), 5 (x0,5), 10 (x1), 20 (x2), 40 (x4) mm/mV.
Relación de rechazo en modo común (CMRR) de al menos de 85 dB (diagnóstico) y al menos de 102 dB (monitorización)
Impedancia de entrada de al menos 5 MΩ
Potencial de compensación del electrodo (offset) de al menos ± 500 mV
Filtro para alimentación de entrada para todos los modos en que sea utilizado el monitor (monitorización, cirugía o diagnóstico)
Indicador de separación del electrodo
Posibilidad de obtener diferentes velocidades de barrido, como mínimo: 12,5 mm/s - 25 mm/s y 50 mm/s
Ancho de banda para el modo monitor de 0,5 Hz o menor hasta 40 Hz o mayor
•SPO2:
Curva de pletismografia
Despliegue numérico de saturación de oxigeno e índice de perfusión
Medición del Índice de Perfusión
Capacidad de detección a baja perfusión y movimiento del paciente
Rango de medición de saturación de oxígeno: 1 a 100%. SpO2 entre 70% y 100% con exactitud de +/- 2% o mejor,
Rango de medición de frecuencia cardíaca: - De 30 o menos a 240 lpm más lpm
Posibilidad de la utilización de sensores de SPO2 de Masimo y Nellcor 27/50"
•RESPIRACIÓN
Curva de respiración
Despliegue numérico de frecuencia respiratoria
Canales seleccionables R-F- y R-L
Rango de impedancia de 500 Ω o menor a 2000 Ω o mayor
Rango de medición de 0 a 150 resp / min
Resolución de medición de al menos 1 rpm con una exactitud de al menos ± 2 rpm
Velocidad de barrido de 6,25 - 12,5 - 25 mm/s o mejor
•TEMPERATURA
Despliegue numérico de al menos dos temperaturas
Canales disponibles para lectura de temperatura de al menos 2
Medición de la diferencia de temperatura
Rango de medición: 0 a 50 C° o mayor, con exactitud de ±0,1 C° o mejor
Actualización de lectura de valores cada 1 s o menos
•PRESIÓN NO INVASIVA
Despliegue numérico de presión no invasiva (sistólica, diastólica y media)
Modos para la toma de presión: manual y automática a diferentes intervalos de tiempo, de como mínimo 1,2,1,5,5,10,15,30,60,120,240,y 480 minutos
Rango de medición de presión: 10 a 250 mmHg o rango más amplio, con exactitud de +/- 5 mmHg o mejor.
Limitador de seguridad para la presión y el tiempo de insuflado, adecuado al rango de pacientes, adulto, pediátrico, neonatal.
Método de medición: Oscilométrico, utilizando deflación gradual y lineal"
•PRESIÓN INVASIVA
Con opción de al menos 4 (cuatro) canales
Sensibilidad mínima del transductor de 5µV/V/mmHg con una exactitud de al menos ±2%
Rango de medición de presión dinámica de -50 mmHg o mayor a 300 mmHg o mayor, con exactitud de ±4 mmHg o ±4% del valor leído, el valor mayor que ocurra primero (incluido el transductor)
Resolución de al menos 1 mmHg
Etiquetado del sitio de medición de al menos ART, PA, CVP, RAP, LAP, ICP
Posibilidad de calibración a presión cero
Tiempo de recuperación de lectura de 5 seg o menor luego de una desfibrilación
•MEDICIÓN DE CO2
Método de medición: lectura del espectro infrarrojo
Rango de medición de concentración de 0 a 12% o mayor (0 a 99 mmHg o mayor)
Resolución de 1 mmHg
Exactitud de al menos ± 0,3% (±2 mmHg) para el rango de lectura por debajo del 5%. Para el rango de lectura de 5% y superior de ±10% o menor
Rango de medición para realizar esta lectura de 0 a 150 rpm
Función de calibración de compensación, automático-manual y ganancia"
•Medición de CO
Método: termodilución transpulmonar y monitoreo por analisis del contorno de la honda de pulso (Volumen VIEW) y/o pulsión (PICCO)
•CO2
Presión invasiva
Alarma de apnea
Alarma de arritmia
Alarmas del sistema que indique el estado de funcionamiento del monitor
Con silenciador temporal de alarmas
Accesorios por cada equipo
02 (dos) cables troncales y 05 (cinco) sensores adulto, 05 (cinco) sensores pediatrico, 05 (cinco) sensores neonatal, todos reusables, para oximetría de pulso
05 (cinco) sensores reusables de temperatura (de piel o superficie)
05 (cinco) brazaletes adulto, 05 (cinco) brazaletes pediatrico, 05 (cinco) brazaletes neonatal, reusables para medición de la presión no invasiva. 03 (tres) (una manguera con conector para los brazaletes)
02 (dos) Cables troncales y 05 (cinco) cables de paciente adulto, 05 (cinco) cables de paciente pediatrico, 05 (cinco) cables de paciente neonatal para ECG de tres puntas"
"Dos cables de paciente para ECG de 05 puntas o más para despliegue simultaneo de 7 derivaciones o más para calidad diagnóstica
Dos cables troncales para medición de Presión Invasiva, con 5 (cinco) domos desechables o 5 (cinco) kits de transductor desechable
Cualquier otro accesorio necesario para el correcto y completo funcionamiento del equipo
3 | Garantía
El equipo deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica
Sobre averías que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía.
4 | Documentación
Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.
Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.
PRECIO: