## PRUEBA MODELO
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS.
97 - BALANZA COLECTORA Y MEZCLADORA PARA BOLSAS DE SANGRE
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción: BALANZA COLECTORA Y MEZCLADORA PARA BOLSAS DE SANGRE
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 6
Normas de calidad especificas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 13485
| Imagen de referencia |  | Imagen del producto
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE SI / NO | Observaciones
•Equipo diseñado para mezcla y pesaje preciso de sangre colectada.
Pantalla LCD no menor a 5 pulgadas con interfaz fácil de usar.
Alarmas audibles y visuales.
Unidad de control remoto multifuncional.
Sistema de escáner de código de barras dual.
Transferencia de datos inalámbrica.
Batería de Emergencia a bordo.
•Batería recargable y reemplazable con duración mínima de hasta 8 horas de funcionamiento sin alimentación de CA.
Almacenamiento apilable seguro con maletín de transporte.
Calificación de insatalación y operación.
•Alarma de anormalidad en el flujo de sangre
•Programación del peso o volumen de sangre a colectar
•Visualización digital de peso o volumen de sangre colectado
•Resolución +- 1% del peso o volumen medio
•Con clamp y alarma de fin de proceso
•software de almacenamiento de datos de hasta 100 donaciones con todos los parámetros y enlazado al software de gestión del servicio de sangre
•vinculación a los equipos de conexión estéril y fraccionamiento mediante un software único de administración de datos compatibles para la trazabilidad de los hemo componentes."
•Sistema de agitación/homogeneización automática durante la extracción de sangre
•Software en español
•sistema de auto calibración
•Baterías recargables con cargador y/o apto para funcionar a 220 V,50HZ
•Manual de usuario
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
Sobre averías que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
Calibración, garantía, mantenimiento y repuestos por 2 años.
4 | Documentación
Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.
Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.
PRECIO: