## PRUEBA MODELO
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS.
83 - PROCESADOR DE TEJIDOS AUTOMÁTICO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción: PROCESADOR DE TEJIDOS AUTOMATICO
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 1
Normas de calidad especificas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 13485
| Imagen de referencia |  | Imagen del producto
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE SI / NO | Observaciones
•Capacidad para procesar por lo menos 300 cassettes en un solo ciclo.
•Equipo digital comandado por microprocesador.
•Display LCD 5"" o más para visualización de parámetros y programas.
•Al menos 15 programas de proceso.
•Al menos 2 programas de limpieza.
•Memoria para 100 nombres de reactivos o más.
•Al menos cuatro programas para mezcla por bombeo. "
•Posibilidad de programar con demora de 4 días o más para comenzar el ciclo.
•Sistema que evite que la canasta de materiales quede expuesta al aire.
•Temperatura de parafina en el rango de 47º a 64º o mayor rango.
•Temperatura de reactivos en el rango de 30º a 50º mayor rango.
•Recambio de reactivos en forma automática.
•Capacidad de al menos 10 contenedores de reactivos de 3,5 litros o más.
•Al menos tres contenedores para soluciones de lavado.
•Totalmente cerrado, no permitirá la salida de vapores. "
•Eliminación de vapores internos con filtro de carbón activo.
•Unidad de vacío -70k Pa o menos, y presión de +35k Pa o más.
•Cuatro canastas organizadoras de Cassettes con tapa.
•Alimentación Eléctrica: 220 Vac ± 10%, 50Hz con toma Schucko
•Moldes de inclusión de acero inoxidable.
•75 unidades de 1,5 cm x 1,5 cm aproximadamente.
•75 unidades de 2,5 cm x 2,5 cm aproximadamente.
•75 unidades de 3,5 cm x 2,5 cm aproximadamente.
•75 unidades de 3,5 cm x 2,5 cm aproximadamente. "
•Impresora de capsulas Standard para inclusión en parafina de tejidos.
•Teclado alfanumérico incorporado. Letras mayúsculas y minúsculas
•Contador automático y semiautomático de capsulas.
•Capacidad de impresión en dos renglones con por lo menos 12 dígitos
•La impresión debe ser resistente a los diferentes reactivos y diluyentes.
•Rapidez de gravado de por lo menos 2 seg.
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
Sobre averías que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía.
4 | Documentación
Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.
Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.
PRECIO: