## PRUEBA MODELO
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS.
59 - MESA DE TRACCION
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción: MESA DE TRACCION
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 2
Normas de calidad especificas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 13485
| Imagen de referencia |  | Imagen del producto
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE SI / NO | Observaciones
•Mesa para tratamiento de pacientes mediante tracción cervical y lumbar. Estructura en acero pintado al horno.
•Lecho 3 planos, 2 de ellos deslizantes con manetas de fijación.
•Mástil y placa de anclaje regulable.
•Elevación en altura dos versiones: hidráulica o eléctrica en pedal de suelo.
•Rodadura con sistema centralizado en pedal en ambos extremos de la mesa.
•Tapizado con resistencia a la abrasión, transpiración, saliva, sangre, orina, luz UV, aceites y manchas.
Protección antimicrobiana, antibacteriana y antimicótico. Ignífugo y lavable. Impermeable.
•Carga de trabajo segura y capacidad de elevación de 240 kg
Diseño integral de la parte superior enrollable para proporcionar una aplicación eficaz de las fuerzas de tracción
•Respaldo asistido por gas ajustable de 0° a +80
•Sección de cabeza/pies asistida por gas ajustable de -25° a +75
•La sección de la cabeza incluye orificio de respiración y tapón
•Rango de altura de 50 cm a 101 cm
•Diseño de ruedas retráctiles con pie ajustable para mayor estabilidad en superficies irregulares
•Punto de fijación para accesorio opcional de tracción cervical
•Cojinetes de precisión hechos a medida en todos los puntos de giro
•220 V / 50 Hz, con enchufe tipo schuko.
•Tracción lumbar 0 a 99 Kg ajustable
•Largo/ancho del bastidor de tracción: 1950 mm
•Altura del marco de tracción: 560-610 mm
•Altura más baja de ajuste al tablero: ≤670 mm
•Rango de tracción de la placa de pies: ≥200mm
•Recorrido de la placa/ movimientos: 430 mm
•Muleta de rodilla: Elevación más baja ≤900 mm
•Rango de tracción: ≥200 mm
•Ángulo de tracción: Rotación (arriba y abajo): ≥60°
•Desplazamiento horizontal del marco del cuerpo: ≥180°
•Capacidad: 200 Kg o mas
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
Sobre averías que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía.
4 | Documentación
Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.
Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.
PRECIO:

## MARACA MODELO
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante: