## PRUEBA MODELO
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS.
146 - AUTOCLAVE DENTAL
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción: AUTOCLAVE DENTAL
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 2
Normas de calidad especificas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 13485
| Imagen de referencia |  | Imagen del producto
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE SI / NO | Observaciones
•Autoclave de 21 a 25 litros aprox. para uso odontológico.
•De mesa, horizontal para odontología de al menos 21 litros aprox.
•Construcción y sistema de seguridad acorde a normas internacionales.
•Estructura de acero inoxidable quirúrgico.
•Válvula de seguridad automática.
•Comando digital, con al menos seis sistema de programación y posibilidad de reprogramar y almacenar todos los parámetros.
•Ciclos pre programados para instrumental y utensilios no envueltos, entre 121ºC y 134ºC con descompresión lenta.
•Sistema de control de alta precisión, con una resolución de hasta 0.1ºC.
•Interrupción de ciclo audible y visual o señal de alerta al concluir el ciclo.
•Sistema de doble seguridad para evitar que se abra la puerta mientras la cámara está presurizado.
•Presión máxima 2.3Pa aprox. Presión de trabajo desde 1.4 hasta 2.5 Kgf/cm3 aprox.
•Tiempo de calentamiento de 30 minutos como mínimo. Tiempo de esterilización de 10minutos como máximo, tiempo de secado 30 minutos.
•Dimensiones aproximadas: Altura 360mm ancho 375mm ±10mm.
•Protección contra sobrecalentamiento de la cámara para evitar que se quemen las resistencias. "
•Apagado automático al final de los ciclos de esterilización y secado.
•Sistema de recuperación por falla en el suministro de energía eléctrica.
•Sensor de nivel bajo de agua para evitar que se inicie el ciclo de esterilización con agua insuficiente en el reservorio o en la cámara.
•Monitoreo constante de la temperatura y presión de esterilización.
•Sistema de calibración digital.
•Los Manuales técnicos, de Operación y Catálogos deberán estar en idioma español o con traducción en español por traductor matriculado.
•Instalación del equipo en la institución designada y capacitación de uso y de servicio técnico (detección de fallas, testeo y calibración) del mismo a usuarios y a técnicos correspondientemente.
•Garantía escrita de 2 años como mínimo con servicio técnico ante cualquier falla incluyendo los repuestos y/o materiales necesarios a partir de la instalación y funcionamiento en la institución.
•Servicio técnico con provisión de repuestos durante el tiempo de la garantía.
•1 sets completo de contenedores y canastillas de esterilización.
•10 kits de termo indicadores para control de funcionamiento. (100 cinta testigo)
•Un juegos de resistencias de repuesto (entiéndase juego a la cantidad total de resistencias que componen la caldera)
•Incluir en la oferta un Sistema de prefiltrado y filtración del agua de suministro, de acuerdo al consumo del autoclave y su respectiva instalación.
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
Sobre averías que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía. Mantenimiento preventivo anual y correctivos durante el período de garantía
4 | Documentación
Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.
Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.
PRECIO: