## PRUEBA MODELO
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS.
132 - CARTEL VISUAL
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción: CARTEL VISUAL - PROYECTOR DE OPTOTIPOS
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 1
Normas de calidad especificas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 13485
| Imagen de referencia |  | Imagen del producto
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE SI / NO | Observaciones
CARACTERISTICAS GENERALES
Compatible para su colocación en la columna oftalmológica
Velocidad de rotación: 0.7 segundos o menor
Filtros: rojo / verde o mas
Aberturas Horizontal: 2 como mínimo Vertical: 4 como mínimo
Distancia de proyección: de 3 metros a 6 metros (o rango mayor)
Tamaño de proyección: 240 mm x 220 mm (+/- 5 mm) a una distancia de 5 metros
Iluminación LED
Función de inclinación: arriba / abajo; derecha / izquierda
Función de apagado automático luego de 10 minutos sin uso
Control remoto inhalámbrico
Peso: 5 Kg o menor
Alimentación electrónica: 240 VAC/ 50 Hz. Cable de alimentación con toma tipo Schuko
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
Sobre averías que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía. Mantenimiento preventivo anual y correctivos durante el período de garantía
4 | Documentación
Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.
Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.
PRECIO: