## PRUEBA MODELO
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS.
117 - SIERRA CORTA YESO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción: SIERRA CORTA YESO
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 1
Normas de calidad especificas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 13485
| Imagen de referencia |  | Imagen del producto
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE SI / NO | Observaciones
Velocidad de oscilacion entre 10.000 a 16.000 cpm.
Nivel de ruido máximo 70 dB.
Hojas de acero inoxidable.
Aspirador
Potencia regulable mínima 1000 W.
Nivel de ruido máximo 70 dB.
Succión: 1.800 mmH2O como mínimo.
Caudal mínimo: 40 l/s.
Longitud de la manguera: 2,5 m como mínimo.
Capacidad de la bolsa colectora: 5 l, como mínimo.
Inlcuir al menos 20 filtros para partículas
Alimentación eléctrica: 220V CA ±10% / 50Hz, con cable de alimentación de acuerdo a la norma CEE 7/4 tipo F (Schuko).
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 1 año desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
Sobre averías/daños que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación
4 | Documentación
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.
PRECIO

## MARACA MODELO
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante: