## PRUEBA MODELO
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS.
129 - UNIDAD DE REFRACCIÓN RU-SILLA-BRAZO-MESA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción: UNIDAD DE REFRACCIÓN RU-SILLA-BRAZO-MESA
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 1
Normas de calidad especificas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 13485
| Imagen de referencia |  | Imagen del producto
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE SI / NO | Observaciones
Sillón Oftalmológico
Sillón con respaldo reclinable mediante accionamiento Neumatico o Electrohidraulico
Regulación de altura de 505mm a 825mm (±5mm). Rango de elevación 320 mm (±10mm)
Respaldo reclinable con angulación de al menos 165° (±5°)
Rotacion de la Silla de al menos 350°
Apoya cabeza con reclinacion de al menos 90°
Apoya pies.
Apoya brazos abatibles.
Asiento con funda de cuero sintetico o similar
Capacidad de carga: al menos 150kg
Columna Oftalmológica
Altura 2,00 mts o mayor
Acoplable al sillón oftalmológico
Brazo contrabalanceado y con ajuste vertical para soporte de foróptero
Bandeja desplazable para Lampara de Hendidura
Brazo soporte para proyector
Lámpara para inspección con brazo articulado.
Panel de mandos para control de las funciones automáticas de la unidad
Cargador compatible con el retinoscopio y oftalmoscopio
Cajón para caja de pruebas
Foroptero
Compatible para su colocación en la columna oftalmológica
Potencia esférica de -19.00D (o menor) a +16.75D (o más), intervalos de 0.25D o menor
Potencia cilindro de -6.00D (o menor) a 0.00D (o mayor), intervalos de 0.25D o menor
Cilindro cruzado: ± 0.25D o mejor
Prisma giratorio: 0 a 20 Δ o mejor en Intervalo: 1 de graduación
Ajuste interpupilar sincronizado derecha e izquierda: 48 mm (o menor) a 80 mm (o mayor).
Distancia al vértice: dentro del rango de 13,75 a 16mm
Lentes auxiliares incorporados: Derecha e izquierda.
Lentes auxiliares externos: -2.00D y -0.12D (dos piezas de cada dioptría)
Peso: 5 Kg o menor
Incluir mantenimiento preventivo anual y correctivos durante el período de garantía
Garantía de 2 años por averías y desperfectos a partir de la fecha de instalación
Manuales originales de operación y servicio deben entregarse con el equipo, impresos o en soporte electrónico en español
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
Sobre averías que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía.
4 | Documentación
Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.
Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.
PRECIO

## MARACA MODELO
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante: