## PRUEBA MODELO
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS.
52 - CALENTADOR DE FLUIDOS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción: CALENTADOR DE FLUIDOS
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 2
Normas de calidad especificas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 13485
| Imagen de referencia |  | Imagen del producto
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE SI / NO | Observaciones
•Calentado rápido de fluidos intravenosos, inyecciones y soluciones de irrigación, en menos de 30 minutos y mantener a temperaturas seguras.
•El sistema debe contar con una placa calefactora de aluminio anodizado.
•La superficie de calentamiento liviana de plástico, especialmente contorneada, permite acomodar bolsas de soluciones medicas de 0,5, 1, 2 y 3 litros.
•Actividad por un interruptor principal y cada cavidad de calentamiento tiene una pantalla led y controles electrónicos automáticos independientes, ajustable para indicar las temperaturas en grados Celsius o Fahrenheit.
•Monitoreo continuo de la temperatura de la bolsa con el fin de mantener el fluido a más 0 / -2 grados Celsius del punto de temperatura establecido.
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
Sobre averías que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía.
4 | Documentación
Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.
Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.
PRECIO:

## MARACA MODELO
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante: