## PRUEBA MODELO
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS.
84 - CRIOSTATO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción: CRIOSTATO
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 1
Normas de calidad especificas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 13485
| Imagen de referencia |  | Imagen del producto
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE SI / NO | Observaciones
•Equipo diseñado con micrótomo rotatorio libre de mantenimiento, incorporado en una capsula protectora a prueba de salpicaduras, derrames y la suciedad generada por los residuos
•Revestimiento antimicrobiano en la carcasa del instrumento
•Gabinete interior hecho de acero inoxidable para facilitar la limpieza y desinfección
•Congelación rápida y sistema de enfriamiento adicional en dos posiciones mediante el elemento Peltier para proporcionar un enfriamiento adicional llegando a -55°C.
•Cámara interna con sistema de refrigeración que le permite alcanzar temperaturas de hasta -35 C
•Panel digital LCD de visualización y configuración de las funciones principales
•Temperatura interna de la cámara y la placa del Peltier"
•Horario de inicio
•Espesor del corte, control de velocidad de avance y retroceso de la muestra, sistema de desinfección de la unidad
•Volante lateral con sistema de seguridad y colector de residuos.
•Soportes de cuchilla Anti-ROLl.
•Función de descongelación manual para la cámara y el bloque de congelación.
•Con Sistema de ruedas.
•Sistema de desinfección de Luz UV certificada para reducción de riesgo de contaminación por material infeccioso
•Sistema de protección al usuario mediante protector de dedos designado en la porta cuchillas que cubre la cuchilla cuando no se está cortando. Provisto de un eyector de cuchillas y el cepillo magnético"
•Capacidad de uso para múltiples usuarios. Que no necesite ajustar el instrumento antes de iniciar el trabajo.
•Con teclas de función única
•Especificaciones técnicas particulares
•Anchura (con volante): Selección del grosor del corte
•Avance total de la muestra: 25 mm o mejor
•Desplazamiento vertical de la muestra: 58 mm o mejor
•Tamaño máximo de la muestra: 55 x 55 mm o 50 x 80 mm
•Voltaje: 220 ac (min/max), 50Hz con cable de alimentación de acuerdo con la norma CEE7/4 tipo F (Schuko)"
•Manuales: Al menos un (01) del usuario o de operación y al menos un (01) manual técnico impreso y una copia en CD, que serán entregados en el momento de la recepción el equipo. Todos los manuales impresos serán originales del fabricante y no fotocopias ni reducciones.
•Catálogos en idioma Español Portugués o inglés donde se pueda comprobar el cumplimiento de las especificaciones técnicas aquí solicitadas
•Capacitación a usuarios sobre el funcionamiento del equipo y capacitación técnica al personal técnico del Departamento de Electromedicina.
•Se deberá incluir todos los cables accesorios, insumos y materiales en general que no estén mencionados en las especificaciones técnicas, y que sean necesarios para la instalación y el funcionamiento de los equipos
•Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía.
•Se deberán incluir todos los accesorios, insumos y materiales en general que no estén mencionados en las especificaciones técnicas, y que sean necesarios para la instalación y el funcionamiento de los equipos.
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
Sobre averías que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía.
4 | Documentación
Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.
Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.
PRECIO: