## PRUEBA MODELO
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS.
106 - MACROCENTRIFUGA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción: MACROCENTRIFUGA
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 4
Normas de calidad especificas: CE, FDA, Mercosur, o almenos una de ella.
Norma de calidad General: ISO 13485
| Imagen de referencia |  | Imagen del producto
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE SI / NO | Observaciones
• Sistema de seguridad eléctrica acorde a normas internacionales.
• Sistema de bioseguridad acorde a normas internacionales.
• Modelo de mesa para uso universal con rotor pendulante sin refrigeración.
• Capacidad de 4 porta tubos colgantes con una capacidad final de 16 tubos como mínimo.
• Estructura metálica satinada con pintura secada al horno resistente a la corrosión o similar.
• Cámara de centrifugado de acero inoxidable o similar de alta resistencia a los impactos y a la corrosión según normas ISO, DV, UVV, VBG7 o similar.
• Panel de control con teclas o potenciómetros para regular la velocidad, curva de aceleración / frenado tiempo de centrifugado y tacómetro.
• Tecnología de microprocesador con sistema de auto test, sistema de control de balanceo del rotor y trouble-shooting con dispositivo de alarmas acústicos / visuales.
• Bloqueo de la tapa acorde a normas de bioseguridad.
• Sistema de tracción directa del motor asíncrono, libre de mantenimiento, con diferentes niveles de frenado programables.
• Facilidad de limpieza, desinfección y mantenimiento.
• Rango de Velocidad de 0 a 6000 rpm aprox.
• Capacidad mínima: 16 tubos
• Tamaño de los tubos: 10 y 15 ml aprox.
• Fuerza centrífuga relativa mínima 4.000. g.
• Timer regulable de 0 a 99 minutos y función continua.
• Rotor oscilante intercambiable
• Alimentación eléctrica: 220V/50Hz, con toma schuko.
• 1 set completo de porta tubos para 15 ml (16 unidades).
• 1 set completo de porta tubos para 10 ml (16 unidades).
• Un juego completo de adaptadores para tubos de 12x75 (3-5 ml)
• Un juego completo de adaptadores para tubos de 13x100 (7 ml)
• Rotor oscilante para cuatro cabezales
• Rotor angular fijo
• Cuatro pares de carbones para el motor de repuesto.
• Kit de mantenimiento y herramientas para ajuste de rotor.
• Instalación y puesta en funcionamiento
• Capacitación de uso a los usuarios de por lo menos 1 hora.
• Manual de operaciones y servicio en español con certificado de calibración e inspección técnica.
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
Sobre averías que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía.
4 | Documentación
Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.
Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.
PRECIO

## MARACA MODELO
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante: