## PRUEBA MODELO
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS.
113 - AUTOCLAVE
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción: AUTOCLAVE VERTICAL
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 2
Normas de calidad especificas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 13485
| Imagen de referencia |  | Imagen del producto
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | CARACTERISTICAS GENERALES | CUMPLE SI / NO | Observaciones
AUTOCLAVE VERTICAL, anti acido, anti alcalino y anti herrumbre.
Rango de ajuste de temperatura: 45 a 135 °C. temporizador: 0 a 99 min
Esterilizador a vapor con calor húmedo.
Capacidad: 70 litros como mínimo
Canasta interna confeccionada de acero inoxidable.
Resistesia tubular blindada.
Válvula de seguridad y sistema de ajuste de presión.
Manometro indicador de presión interna con escala de presión y temperatura.
Presión de trabajo:0,22 Mpa
Presión máxima de 1,5 kgf/cm2 o 127°C.
Conexión electrica 220V."
Accesorios:
Certificado de calidad e inspección técnica.
1 sets completo de contenedores y canastillas de esterilización.
10 kits de termoindicadores para control de funcionamiento. (100 cinta testigo)
Un juegos de resistencias de repuesto (entiendase juego a la cantidad total de resistencias que componen la caldera)
Manual de operación y servicio técnico en español.
Incluir en la oferta un Sistema de prefiltrado y filtración del agua de suministro, de acuerdo al consumo del autoclave y su respectiva instalación.
la oferta deberá contemplar adecuación para la correcta instalación del equipo ofertado, así como la puesta en marcha del equipo y capacitacion de uso correspondiente
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
Sobre averías que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía.
4 | Documentación
Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.
Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.
PRECIO

## MARACA MODELO
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante: