## PRUEBA MODELO
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS.
100 - SELLADOR TUBULAR PORTATIL A BATERIA PARA BOLSAS DE SANGRE
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción: SELLADOR TUBULAR PORTATIL A BATERIA PARA BOLSAS DE SANGRE
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 1
Normas de calidad especificas: CE, FDA, Mercosur, o almenos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 13485
| Imagen de referencia |  | Imagen del producto
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE SI / NO | Observaciones
Equipo utilizado para el sellado de tubuladuras de 2,5mm a 6mm.
Modo de potencia ajustable
Con posibilidad de configuración de sellador de múltiples tubos – sellado secuencial automático, duración de sellado de 1-3 segundos, interruptor de alta presión para activar el sello, sellado sin hemolisis.
Duración de batería de hasta 2000 sellados
Espaciado de sellado variable de 65mm. a 100mm. En intervalos de 5mm.
Operación simple, sellado rápido, sin pre-calentamiento.
Detección automática de tubos
Con Detección de arco
Indicador visual y audible que muestren el progreso de sellado
Aplicable a una amplia gama de tubos de bolsas de sangre
Protector de Cabeza/contra salpicaduras para la seguridad del usuario.
Requisitos eléctricos: 100-240V 50/60Hz.
Unidad de sellado de mano y cable estándar hasta 1.8m.
Peso menor de 1,5kg,
Calificación de insatalación y operación
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
Sobre averías que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
Calibración, garantía, mantenimiento y repuestos por 2 años.
4 | Documentación
Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.
Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.
PRECIO: