## PRUEBA MODELO
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS.
43 - CIALITICA DE TECHO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción: CIALITICA DE TECHO
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 6
Normas de calidad especificas: MERCOSUR, CE, FDA, JIS, TUV (al menos uno)
Normas de calidad generales: ISO 13485.
| Imagen de referencia |  | Imagen del producto
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE SI / NO | Observaciones
Columna fija al techo con dos Cabezales (principal y satélite).
Con giro rotatorio de 360º o más en ambos satélites
Ajuste vertical mínimo de 90cm.
Cabezal con superficie externa lisa
Cuerpo de Aluminio y/ o polímero
Diámetro de 65 cm o mayor
Mango desmontable, esterilizable y de ensamble rápido, no enroscable. Mínimo 2 por cúpula.
Lámpara Libre de sombras a la interposición de cuerpos.
Fuente de luz: LED blanco
Ensamblado en base de aluminio/polímero
Tiempo de vida útil de al menos 50.000 horas.
Temperatura de color ajustable en el rango de 4200 o menos, a al menos 6000 grados Kelvin.
Índice de Rendimiento Cromático (CRI) de 93% como mínimo.
Sistema de reflexión de lentes individual por LED; o de acuerdo a la tecnologia
Tamaño del campo de trabajo:
Diámetro de campo de luz ajustable de 110 o menor a 250 mm o mejor.
Profundidad de 100 cm o mayor a 1m de distancia d e la fuente sin reenfoque.
Intensidad luminosa homogénea de 160.000 lux (Cúpula Principal)
Intensidad luminosa homogénea de 100.000 lux o más (Cúpula satélite).
Interruptor de encendido y apagado
Aumento y disminución de la intensidad luminosa
Con superficie externa lisa, para fácil limpieza y desinfección.
Cuerpo de Aluminio y/o polímero.
Diámetro de 65 cm o mayor.
Alimentación eléctrica: 220V CA ±10% / 50Hz, con cable de alimentación de acuerdo a la norma CEE 7/4 tipo F (Schuko).
Compatibilidad con flujo laminar opcional
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
Sobre averías que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía.
4 | Documentación
Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.
Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.
PRECIO: