## PRUEBA MODELO
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS.
TENSIOMETRO FIJO PARA PARED
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción: TENSIOMETRO ANEROIDES FIJO PARA PARED
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 31
Normas de calidad especificas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 13485
| Imagen de referencia: |  | Imagen del producto
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE SI / NO | Observaciones
Tensiometro aneroides de reloj de forma redonda o cuadrada, para instalar en pared, de inflado manual, para medir la presión diastólica y sistólica de los pacientes en el consultorio.
Escala de gran tamaño con excelente contraste para la mejor lectura.
Tubo en espiral extensible hasta 3 Mts. Valvula de purga sin desgaste y ajuste fino.
Tolerancia de errores maxima de +/- 2 mm Hg.
Incluye 2 (dos) brazalates de adulto de diferentes tamaños, con cierre de velcro.
Rango de medición: Presión: de 0 a 299 mmHg o mejor
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 1 año desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
Sobre averías/daños que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
4 | Documentación
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.
PRECIO: