## PRUEBA MODELO
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS.
COLCHON ANTIESCARAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción: COLCHON ANTIESCARAS
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 36
Normas de calidad especificas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 13485
| Imagen de referencia |  | Imagen del producto
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE SI / NO | Observaciones
Fabricado con vinilo de grado médico, es de fácil limpieza, resistencia al fuego y anti-bacterias.
Características
Medidas: 2,00m*0,90m*0,70 m.
Con compresor, compacto y de facil manejo
Sistema regulador de presión de facil manejo
Montaje sencillo para ser utilizado tanto a nivel geriatrico o domiciliario
Sistema patentado de camara de compresión, con un funcionamiento ultra silencioso
Sistema de sujeción ajustable practicamente en todas las estructuras de camas
Compresor con voltaje AC 220 / 50 HZ, flujo de aire 4 litros/minutos, rango de presión 50-105 mm / hg, largo 25 cm, ancho 12,5 cm, alto 8,5 cm (+/- 2cm) peso aprox 1,8 kg
Colchón de PVC con material ignifugo, largo 198 cm, ancho 86 cm, alto 6 cm (+/- 2cm) peso aprox de 1,9 kg
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 1 (uno) año desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
Sobre averías que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
4 | Documentación
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.
PRECIO: