## PRUEBA MODELO
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS.
TURBINA DENTAL
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción: TURBINA DENTAL
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 4
Normas de calidad especificas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 13485
| Imagen de referencia |  | Imagen del producto
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Caracteristicas | CUMPLE SI / NO | Observaciones
Turbina de alta velocidad para odontología
Una turbina: CARACTERÍSTICA TÉCNICA MÍNIMA: 3 o mas salidas de agua para refrigeración de la fresa, de alto torque, y bajo nivel de ruido
De aluminio anodizado, que no sea material plástico.
Con LED autogenereado 16000 - 20000 Lux,
Sistema de anti reflujo.
Rotación 300-350 krpm,
Presion de 0,28 - 0,3 Mpa,
Nivel sonoro ≤65d, torque 22N.CM.
Sistema de acople tipo borden, fijación de las fresa con push botton.
Rulemanes cerámicos.
Con un aceite lubricante, una aguja para limpieza.
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 1 año desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
Sobre averías/daños que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
4 | Documentación
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.
PRECIO: