## PRUEBA MODELO
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS.
SERVO CUNA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción: SERVO CUNA
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 1
Normas de calidad especificas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 13485
| Imagen de referencia |  | Imagen del producto
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE SI / NO | Observaciones
•Tecnología de microprocesador con sistema de auto test
•Unidad calefactora radiante con termostato de seguridad.
•Sistema calefactor desmontable para facilitar la limpieza y desinfección y/o mantenimiento de acuerdo con la necesidad.
•Carro soporte con ajuste de la altura manual o eléctrico, con estructura de acero con acabado satinado con pintura resistente a la corrosión y antiestática.
•Cuatro ruedas de 5"" como mínimo, 2 de ellas como mínimo con freno a pedal.
•Mástiles laterales para montaje de equipos y accesorios, soportes y porta-suero.
•Deberá contar con dos gavetas como mínimo."
•Lecho tipo Mesa con colchón de 50x65 cm +/- 5cm, con Ajuste Manual de Inclinación, con 7 posiciones como mínimo y de entre +/-12° como mínimo.
•Permeable a rayos x con posiciones Trendelenburg y Fowler.
•Colchoneta de material lavable/esterilizable e inocuo para el neonato y permeable a rayos x.
•Dispositivo porta chasis para película de rayos X, apto para utilizar intensificador portátil de imágenes.
•Funcionamiento en modos precalentamiento, manual y servo control como mínimo
•Rango de Control con modo manual de 0 a 100%
•Rango de Control con modo piel de 34°C hasta 38° C o mejor rango.
•Resolución mínima de 0,1°C o mejor
•Precisión modo servo de +/-0,5°C o mejor
•Precisión del sensor de piel de +/-3°C o mejor
•Rango de medición de la temperatura de 20 a 45°C o mejor"
•Función de Reloj contador Apgar con control y visualización de valores en la pantalla del equipo principal (no se aceptarán como equipos accesorios o equipos externos al servo cuna).
•Lumino terapia integrada al equipo con 12 leds de potencia como mínimo, con luz blanca para inspección, con reloj calendario, contador de horas de tratamiento a paciente y contador de hora de funcionamiento del equipo como mínimo.
•Sistema de alarma audiovisual con posibilidad de silenciamiento Temporal.
•Alarma de temperatura alta y baja con apagado automático de la unidad calefactora a máximo 1°C sobre el valor seleccionado.
•Simbología universal para las teclas y rótulos en español."
•Memoria no volátil para almacenamiento de parámetros en caso de corte de suministro eléctrico.
•Alimentación eléctrica 220V / 50 Hz.
•Tomas auxiliares en la parte posterior de la estructura, p/ conexión de como mínimo 2 (dos) equipos auxiliares.
•5 (cinco) sensores de piel
•1 (una) bandeja para monitor.
•1 (un) Porta suero de cuatro servicios.
•Manual de operación y servicio técnico
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
Sobre averías que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía.
4 | Documentación
Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.
Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.
PRECIO:

## MARACA MODELO
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante: