## PRUEBA MODELO
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS.
RETINOSCOPIO A BATERIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción: RETINOSCOPIO A BATERIA
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 1
Normas de calidad especificas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 13485
| Imagen de referencia: |  | Imagen del producto
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE SI / NO | Observaciones
Cabezal
Ajuste preciso de la trayectoria del haz de luz paralelo
Franja de luz con un ancho mínimo de 1 mm y una longitud mínima de 30mm
Diseño Ergonómico
Con filtro de polarización integrado -Sistema de atenuación contínua entre el 3% y el 100% o mejor
Un solo elemento de vergencia y rotación lineal
Tipo de iluminación:LED
Apoyo frontal pequeño y para anteojos.
Diafragma de visión conmutable
Anillo de ajuste para posición de imagen y giro de la banda.
Tapa corredera de posición antipolvo
Mango: mango metálico antideslizante .
Con mecanismo de encendido y apagado
Con batería recargable de iones de litio o mejor, con pieza de fondo de conexion USB, debe incluir cargador original
•Otros requerimientos
Una batería recargable de iones de litio o mejor (una batería por equipo)
Cable de alimentación eléctrica con toma tipo Schuko
Estuche original para transporte del equipo
Incluir 3 (tres) Lámpara de recambio XHL Xenón Halógena
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
Sobre averías que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía. Mantenimiento preventivo anual y correctivos durante el período de garantía
4 | Documentación
Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.
Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.
PRECIO: