## PRUEBA MODELO
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS.
FIBROBRONCOSCOPIO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción: FIBROBRONCOSCOPIO
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 2
Normas de calidad especificas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 13485
| Imagen de referencia |  | Imagen del producto
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE SI / NO | Observaciones
•Gran ángulo visual
•Impermeable, completamente sumergible en líquidos para limpieza y desinfección
•Acomodamiento: 180º arriba, 100º abajo (+/-10º).
•Dirección visual: 0º"
•Ángulo de abertura: 110º
•Longitud útil: 54cm (+/-3cm)
•Longitud total: 80cm (+/-3cm)
•Diámetro interior del canal de trabajo: 2.3mm
•Diámetro exterior del extremo distal: 5.2mm"
•Maletín de transporte
•Tapón compensador de presión
•Tester de estanqueidad
•Protector dental
•Cepillo de limpieza
•Pinza para biopsia, forma de cuchara, flexible, abertura bilateral, redondas, 1.8mm, longitud 120cm (+/-10cm) aprox.
•Pinza para biopsia, forma de cuchara, flexible, abertura bilateral, redondas, 1.8mm, longitud 120cm (+/-10cm) aprox.
•Fuente de luz fría LED, portátil, a pilas recargables, luminosidad >110lm / 150klx, temperatura de color 5500k.
•Autonomía de al menos 30min, peso menor a 180gr.
•Cargador para fuente de luz portátil
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
Sobre averías que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía.
4 | Documentación
Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.
Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.
PRECIO: