## PRUEBA MODELO
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS.
MICROTOMO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción: MICROTOMO
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 1
Normas de calidad especificas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 13485
| Imagen de referencia |  | Imagen del producto
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE SI / NO | Observaciones
•Micrótomo de rotación semiautomático con 2 posiciones de memoria de avance de la muestra.
•Amplitud de avance ± 72 mm vertical.
•Rango de espesor de los cortes: de ± 0,5 a ± 50 µm.
•Paso de los cortes: ± 0.5 o ± 1 o ± 2 o ± 5 ±10 µm.
•Traba de seguridad.
•Cortina de desplazamiento vertical que evite la entrada de parafina en los mecanismos internos.
•Dos pinzas universales para casetes, manejable con una sola mano.
•Porta cuchillas para cuchillas desechables de bajo perfil en número de 2 (dos) por cada micrótomo, se podría aceptar un tipo de porta cuchilla que funcione tanto para alto como bajo perfil.
•Porta cuchilla para cuchillas desechables de alto perfil 1 (Una) unidad, se podría aceptar un tipo de porta cuchilla que funcione tanto para alto como bajo perfil.
•Alimentación eléctrica: 220-240V CA ±10% / 50Hz, con cable de alimentación de acuerdo con la norma CEE 7/4 tipo F (Schuko).
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
Sobre averías que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía.
4 | Documentación
Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.
Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.
PRECIO: