## PRUEBA MODELO (2)
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS.
EQUIPO DE CINESITERAPIA ADULTO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción:EQUIPO DE CINESITERAPIA ADULTO
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 1
Normas de calidad especificas: CE, FDA, mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 9001
IMAGEN DE REFERENCIA
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE SI / NO | Observaciones
• Dispositivo para reahabilitación, con posibilidad de movimiento simultáneo de piernas, brazos, torso, sentado o tumbado. • Pedales de seguridad plastificados con cierre de velcro.
• Asideros de agarre suave.
• Ajuste de altura tanto vertical como radial, del entrenador de piernas o brazos/torso
• Pantalla grande, clara, minimo de 12", a color, inclinable, plegable, con teclas tactiles ligeramente elevadas.
• Construcción metálica sólida, de alta calidad y estabilidad.
• Estructura de plástico cerrada (PC/ABS), fácil de limpiar y desinfectar. O algo parecido.
• Transporte fácil mediante ruedas, de 12- 15 cm de diametro
• Interfaz serial e interfaz USB.
• Programas de terapia y motivación. Regulación de la velocidad 1 a 60 rpm. Tiempo de terapia preajustable hasta 120 min.
• Exportación de datos de entrenamiento e importación de programas de entrenamiento propios. Manuales del usuario y de operación originales, en idioma español, portuges o ingles.
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
Sobre averías que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía. Mantenimiento preventivo anual y correctivos durante el período de garantía
4 | Documentación
Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.
Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.
PRECIO

## MARACA MODELO
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante: