## PRUEBA MODELO
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS.
CAMA MEDICA ORTOSTATICA PEDIATRICA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción: CAMA MEDICA ORTOSTATICA PEDIATRICA
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 1
Normas de calidad especificas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 13485
| Imagen de referencia |  | Imagen del producto
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE SI / NO | Observaciones
Mesa ortostatica pediatrica para tratamientos de fisioterapia para quedar en posición vertical por medio de un proceso pasivo cuando la persona no consigue mantenerse en pie y necesita asistencia para sustentar su cuerpo.
Adaptada con amarres o fajas de velcro para segurar el cuerpo del paciente durante su cambio de la posición horizontal a la vertical por medio de una manivela manual que cambia gradualmente su inclinación, de 0 a 90 grados (variación +/- 10 %)
Estructura tubular en acero con acabado en pintura electroestatica, montada sobre ruedas con sistema de frenos, acolchado con espuma de alta resistencia de 5cm de grosor como minimo, cubierto de polipiel de facil limpieza.
De color azul o negro.
Dimensiones minimas: Largo 160 cm, ancho 65 cm, alto 80 cm.
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
Sobre averías que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía. Mantenimiento preventivo anual y correctivos durante el período de garantía
4 | Documentación
Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.
Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.
PRECIO: