## PRUEBA MODELO
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS.
MAQUINA GENERADORA DE ALTO FLUJO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción: MAQUINA GENERADORA DE ALTO FLUJO
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 7
Normas de calidad especificas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 13485
| Imagen de referencia |  | Imagen del producto
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE SI / NO | Observaciones
•Con oxigenación desde el 21% hasta el 100%.
•Pantalla interactiva digital, de toque, para control y despliegue de información.
•Dispositivo con capacidad de suministrar terapia de Alto Flujo y CPAP.
•Velocidad de flujo ajustable hasta 140 litros/minuto (CPAP), y alto flujo nasal hasta 70 litros/minuto.
•Velocidad de alto flujo ajustable para uso Perioperatorio hasta 80 litros/minuto
•Permite CPAP de uso pediátrico y adulto.
•Permite CPAP de Capucha o Casco (Helmet CPAP). Sensor de oxígeno paramagnético de larga duración.
•Batería interna con una duración de 60 minutos (mínimo).
•Control integrado para nebulización.
•Sistema de alarmas inteligentes incluyendo alta y baja presión, velocidad respiratoria máxima y apnea.
•Funcionamiento silencioso, no mayor de 64 dB para evitar molestias a los pacientes durante su uso.
•Cronómetro digital incorporado
•Manómetro digital incorporado con capacidad de mostrar PAP media (20 segundos) y PAP instantánea.
•Con puerto de datos seriales para actualización de software de control de la unidad.
•Kit circuito de alto flujo, con cánula nasal
•Kit humidificador servo controlado
•Kit para CPAP (con mascarillas adaptables), con válvula de CPAP intercambiables de diferentes tamaños. Desde pequeño, extrapequeño, a grandes. ( 5 de cada tamaño)"
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
Sobre averías que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía.
4 | Documentación
Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.
Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.
PRECIO:

## MARACA MODELO
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante: