## PRUEBA MODELO
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS.
SELLADOR DE VASOS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción: SELLADOR DE VASOS
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 3
Normas de calidad especificas: ISO, CE, FDA, Mercosur, al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 13485
| Imagen de referencia |  | Imagen del producto
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE SI / NO | Observaciones
Electrobisturí de Alta Complejidad con Sellador de vasos hasta 7mm
Para cirugías abiertas y laparoscópicas
Alimentación electrica 220V/50Hz. Potencia 270-300W aproximadamente. Con toma de alimentación electrico tipo Schuko
Pantalla táctil LCD de 7""con 4 cuadrantes. Monopolar1, Monopolar 2, Bipolar , Sellador de Vasos y Resección Bipolar (RTU)
2 Entradas Monopolar, 1 Bipolar, 1 Sellador de Vasos
Potencias: Monopolar puro: 300 W, Blend 200W, coag 120W, bipolar Alto 95W
Capacidad de almacenamiento: 8GB
Modo Auto Bipolar, Permite al usuario configurar el sistema para activar y detener automáticamente la energía sin interruptor de Pedal
Modo Sellado de Vasos, puede ser utilizado para vasos de hasta 7mm en nodulos linfaticos y abultamiento tisular cuyo tamaño quepa en la mandibula de los instrumentos.
Sistema REM
Por cada equipo serán proveidos adaptadores, cables y todos los accesorios necesarios para la utilización y mantenimiento del equipo y de los instrumentos solicitados
Carro de transporte.
Pedal de activación doble con cable de conexión
Instalación del equipo en la institución designada y capacitación del uso del mismo a usuarios y tecnicos correspondiente.
ACCESORIOS
20 (VEINTE) TIJERAS PARA ELECTRIBISTURI, TIJERA /SELLADORA DE VASOS 18cm a 21cm.
20 (VEINTE) TIJERAS PARA ELECTROBISTURI, TIJERA /SELLADORA DE VASOS 37 cm.
20 (VEINTE) TIJERAS PARA ELECTROBISTURI, TIJERA /SELLADORA DE VASOS 44 cm; PUNTA MARYLAND.
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
Sobre averías que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía.
4 | Documentación
Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.
Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.
PRECIO:

## MARACA MODELO
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante: