## PRUEBA MODELO
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS.
REFRIGERADOR PARA LABORATORIO DE 4 A 8 GRADOS CENTIGRADOS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción: REFRIGERADOR PARA LABORATORIO DE 4 A 8 GRADOS CENTIGRADOS
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 1
Normas de calidad especificas: CE, FDA, Mercosur, o almenos una de ella.
Norma de calidad General: ISO 13485
| Imagen de referencia | Imagen del producto
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE SI / NO | Observaciones
Sistema de Refrigeración por aire forzado, frio-seco. Sistema de refrigeración por aire de montaje superior con plenum de pared posterior. Flujo de aire horizontal a través del equipo interior
Material: interior y exterior en material inoxidable con garantia de cero corrosion durante la vida util.
Control de temperatura establecido en fabrica +5°C tolerancia de variación máxima de +2 a +8°C. Configurable en el rango de +4 a +15°C
Tablero o panel de control con visualización constante de temperatura.
Límites de Alarma +2.5 °C ¦ + 5.5 °C.
1 Puerta abatible de cristal órganico de 4 capas que permite el mayor aislamiento y buena visibilidad, con llave de seguridad
Con estantes.
Iluminación Interior.
Base con dos (02) ruedas como minimo
Manija ergonomica
Gas refrigerante natural ecologico: R600a
Alimentación eléctrica de 220V, 50/60 Hz.
Capacidad de Almacenaje como máximo 270 l+/- 20 l.
Dimensiones externas (Alto x Ancho x Profundo) como máximo 1700x 600 x 700 mm
Peso neto como máximo 100 k.
Calificación de insatalación y operación.
Este equipo debe ir acompañado de un estabilizador de corriente eléctrica.
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
Sobre averías que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
Calibración, garantía, mantenimiento y repuestos por 2 años.
4 | Documentación
Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.
Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.
PRECIO

## MARACA MODELO
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante: