## PRUEBA MODELO
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS.
ESTUFA DE ESTERILIZACION ODONTOLOGICA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción: ESTUFA DE ESTERILIZACION ODONTOLOGICA
Cantidad: 5
Normas de calidad especificas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 13485
| Imagen de referencia |  | Imagen del producto
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE SI / NO | Observaciones
• Estructura de acero cromo niquelada o satinada con pintura secada al horno con pulido sanitario.
• Cámara de esterilización de aluminio o acero inoxidable de superficie lisa con pulido sanitario y capacidad de 2 a 3 bandejas como mínimo.
• Sistema de cierre hermético a prueba de fuga de aire caliente con dispositivo de enclavamiento.
• Buen sistema de aislamiento con precalentamiento rápido y corto período de esterilización.
• Sistema de aireación forzada con homogenización de temperatura en cámara y protección contra sobrecalentamiento con sistema de alarmas visual / acústica.
• Sensor térmico en cámara para lectura directa de la temperatura con un indicador digital.
• Timer de operación con visualización digital del tiempo de esterilización con alarmas de fin de proceso, falta de energía eléctrica y problema de carga.
• Panel de control de parámetros con tecnología electrónica o de microprocesadores para el control de temperatura, con programación de la temperatura de trabajo y sus respectivos límites de tolerancia.
• Visualización a través de pantalla de LCD o LED con sistema de protección para evitar accionamiento involuntario de los controles.
• Volumen de la cámara de esterilización 50 a 60 litros.
• Capacidad de contención de bandejas: 2 a 3 bandejas perforadas como mínimo.
• Timer de operación 0 a 240 min. /operación continua.
• Rango de temperatura 5ºC a 250º C regulable.
• Exactitud de la medición de la temperatura 1,2 % del valor final.
• Exactitud de la temperatura en cámara: 2,5 % del valor final.
• Alimentación eléctrica 220 V / 50 Hz.
• 1 termómetro de 0 a 200ºC como mínimo
• 1 pinzas para manipuleo de las bandejas.
• 1 juego de bandejas perforadas de acero inoxidable o similar, de acuerdo con el equipo.
• 1 juego de resistencia de repuesto
• 10 kits de termo indicadores para control de funcionamiento.
• Un Manual de operaciones en español y un manual de servicio técnico en español o inglés.
• Garantizar la existencia de repuestos y accesorios en el mercado por lo menos 5 años después de la adquisición del equipo.
• Instalación del equipo en la institución designada y capacitación de uso y de servicio técnico (detección de fallas, testeo y calibración) del mismo a usuarios y a técnicos correspondientemente.
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
Sobre averías que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía.
4 | Documentación
Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.
Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.
PRECIO

## MARACA MODELO
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante: