## PRUEBA MODELO
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS.
LENSOMETROS DL2
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción: LENSOMETROS DL2
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 1
Normas de calidad especificas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 13485
| Imagen de referencia |  | Imagen del producto
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE SI / NO | Observaciones
Con pantalla TFT color de al menos 6 pulgadas que permita la medición automática
Que permita la medición de lentes ópticas
Impresora térmica incorporada
Rango de potencia Esférico: +/- 25D o mayor
Rango de potencia Cilindrico:+/- 10D o mayor
Angulo Axial: 0° a 180° o mayor
Potencia prismática: 0 a 5 Δ o mayor
Incrementos : Dioptría: 0.01/ 0.06 /0.12 / 0.25D o mejor Prisma: 0.01/ 0.06/ 0.12/ 0.25 Δ o mejor
Longitud de onda: 500mm o mayor
Diámetro de lentes: 25mm (o menor) - 110mm (o mayor)
Peso: 6kg o menor
Alimentación eléctrica: 220V CA +/- 10% / 50HZ
Con cable de alimentación de acuerdo a la normal CEE 7/4 tipo F (Schuko)
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
Sobre averías que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía. Mantenimiento preventivo anual y correctivos durante el período de garantía
4 | Documentación
Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.
Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.
PRECIO: