## 57- ECOGRAFO GENERAL PORTATIL
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS.
ECOGRAFO GENERAL PORTATIL
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción: ECOGRAFO GENERAL PORTATIL
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 1
Normas de calidad especificas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 13485
| Imagen de referencia: |  | Imagen del producto
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE SI / NO | Observaciones
•Pantalla LED Color 15” o mejor
•Panel de control con teclado alfanumérico con retroiluminación
•Conector o interfase que permita el empleo de dos sondas transductores. Dos transductores multifrecuenciales: lineal y convexo.Transductor Lineal frecuencia de 7,5- 20 MHz y Convexo de 3,5Mhz-5MHz
•USB 2,0 Hard Disk 500G
•Cuatro focos transmisión trans/recepción
• ATO (Automatic Tissue Optimization) que ajuste curva de gris automáticamente al presionar un botón
•Archivo de imágenes estáticas de al menos 96 imágenes
•Rango dinámico 30 a 72 dB
•Controles deslizables de ganancia TGC
•Adaptador para 02 (Dos) puertos activo para conexión de transductores, fácilmente intercambiables.
•Cineloop de 64 cuadros mínimo
•Bateria Incorporada
•Reporte de volumenes foliculares
•Modos de imagen: Modo B con 4 focos posicionables. Modo M. Modo B/B. Modo B/M.
•Modo B cuádruple.
•Magnificación de imágenes smart zoom Picture in Picture
•Imagen Panoramica en tiempo real
•Software para transferencia de imágenes de archivo a PC por cable. Modo Doppler para medir el flujo sanguìneo.
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
Sobre averías que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía. Mantenimiento preventivo anual y correctivos durante el período de garantía
4 | Documentación
Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.
Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.
PRECIO: