## PRUEBA MODELO
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS.
LAMPARA DE ENDIDURA CON 5 MAGNIFICACIONES
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción: LAMPARA DE ENDIDURA CON 5 MAGNIFICACIONES
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 1
Normas de calidad especificas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 13485
| Imagen de referencia |  | Imagen del producto
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE SI / NO | Observaciones
•Microscopio tipo: binocular Galileo estereoscópico
•Selector de ampliación 5 pasos por rotación del tambor Ocular 12.5X
•Relación de ampliación (Campo de visión) 6X (Y phi;33mm), 10X (Y phi;22,5) 16X (Y phi;14mm), 25X (Y phi;8,8mm) 40X (Y phi;5,5mm)
•Ajuste distancia interpupilar 52mm (o menor) ~ 80mm (o mayor)
•Ajuste dióptrico +7D ~-7D "
•Base
•Movimiento vertical: 30 mm o mayor
•Movimiento longitudinal: 80 mm o mayor
•Movimiento lateral: 110 mm o mayor
•Propiedad de la iluminación
•Varilla de enfoque, Luz de fijación, Rojo LED
•Ancho de hendidura 0 ~ 14 mm o mayor, Continua (En14mm hendidura se convierte en un círculo.)
•Altura de hendidura 1~ 14 mm
•Giro de hendidura: 0 - 180 ° (Con 3 paradas en las posiciones 45°, 90° y 135° como mínimo)
•Filtro Absorción de calor, gris, sin rojo, azul cobalto
•Lámpara de iluminación 3V 5W LED
•Tensión de entrada
•Frecuencia de Consumo 110V 50/60 HZ 68VA
•Tamaño y peso: G.W, N.W 18Kg, 16Kg
•Dimensiones principales 550mm (L)× 430mm(W)× 780mm(H)
•Apoya mentón
•Movimiento vertical: 75 mm o mayor
•Luz de fijación con lámpara adecuada para el equipo
•Proveer de 3(tres) lámparas adicionales de repuesto
•Alimentación eléctrica: 220 VAC/50 Hz
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
Sobre averías que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía. Mantenimiento preventivo anual y correctivo durante el período de garantía
4 | Documentación
Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.
Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.
PRECIO: