## PRUEBA MODELO
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS.
VENTILADOR PULMONAR PORTATIL
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción: VENTILADOR PULMONAR PORTATIL
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 6
Normas de calidad especificas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 13485
| Imagen de referencia |  | Imagen del producto
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE SI / NO | Observaciones
•Portatil no rodante con sistema de anclaje original de fabrica o recomendado por fabricante.
•el ajuste y selección de parametros solicitados mediante sistema de perillas y/o pantalla tactil (touch screen).
•con valvula peep integrada en el equipo.
•con compensacion barometrica, mediante calibracion manual (una sola vez en el lugar de destino) o automatica del equipo.
•compresor de aire medico interno. Compresor, piston o turbina o venturi o similar. Integrado al equipo.
•modalidades de ventilacion:
controlado por presion y volumen.
asistido / controlado o cmv o ippv sippv.
presion positiva continua en las vias aereas (cpap).
ventilacion mandatoria intermitente sincronizada (simv)
presión soporte (ps 0 psv o asb), auto modo, modos avanzado vg, vs, mmv
•controles con programacion directa:
de volumen tidal de 100 ml o menos a 2500 ml o mas
de frecuencia respiratoria, hasta 40 resp/min o mas.
de fio2: de 21% o menos a 100%.
de sensibilidad de disparo por flujo o presion.
de peep de 0 a 40 cmh2o o mas."
•Monitoreo de parámetros:
de volumen tidal (vt) o volumen minuto (vm): ajustado y/o medido.
de presión de vías aereas en barras y/o graficas, pulmon dinamico, drive pressure, tendencias
de presion pico inspiratoria.
de presión media de vias aereas.
de alta eresion de vias aereas.
de baja presion de vías aereas.
de falla electrica (batería baja o red).
•Accesorios: Un (01) pulmón de prueba.
Una (01) manguera de oxigeno.
Un (01) cilindro de oxigeno tipo e. De aluminio. Con su respectivo regulador de presion.
Cuatro (04) juegos completos de circuito paciente adulto reusable
Cuatro (04) juegos completos de circuito paciente pediatrico reusable
•apto para funcionar con red electrica df 220 vac / 50 hz (tolerancia segun el codigo nacional de electricidad).
•bateria(s) recargable(s) incorporada(s).
•sistema de aumentación con capacidad resolutiva para uso en ambulancia y avión/helicoptero (incluyendo los accesorios requeridos cables, conectores u otros).
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
Sobre averías que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía.
4 | Documentación
Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.
Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.
PRECIO: