## PRUEBA MODELO
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS.
OFTALMOSCOPIO A BATERIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción: OFTALMOSCOPIO A BATERIA
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 1
Normas de calidad especificas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 13485
| Imagen de referencia: |  | Imagen del producto
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE SI / NO | Observaciones
Cabezal
Sistema óptico Asférico
Mínimo con 28 lentes correctivas individuales
Lentes con dioptrías de -36D a +38 D, como mínimo que permitan 74 pasos en una dioptría.
Con al menos 6 diafragmas: Filtro azul, estrella de fijación con coordenadas polares, círculo grande, círculo pequeño, hendidura.
Sistema de atenuación continua entre el 3% y el 100% o mejor
Tipo de iluminación: Xenón Halógena o LED
Marco de aluminio fundido o mejor. Carcaza de gran resistencia. Armazón a prueba de polvo
Durabilidad de la bombilla: 15 horas de funcionamiento como mínimo
Mango
Mango metálico antideslizante. Con mecanismo de encendido y apagado.
Con bateria recargable de iones de litio o mejor,
con pieza de fondo para conexión USB y conexión compatible con el cargador de la Columna.
Accesorios
Incluir 3 (tres) Lámpara de recambio XHL Xenón Halógena
1 (una) bateria recargable de iones de litio o mejor (se debe proveer una bateria por equipo)
Estuche rígido original para transporte del equipo
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
Sobre averías que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía. Mantenimiento preventivo anual y correctivos durante el período de garantía
4 | Documentación
Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.
Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.
PRECIO: