## PRUEBA MODELO
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS.
MONITORES MULTIPARAMETRICOS DE TRANSPORTE
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción: MONITOR DE TRANSPORTE
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 5
Normas de calidad especificas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 13485
| Imagen de referencia: |  | Imagen del producto
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE SI / NO | Observaciones
•Pantalla de 10 pulgadas como máximo
•Pantalla a colores mediante tecnología LCD/TFT de alta resolución
•Manipulación y control para su uso directamente por pantalla táctil
•Despliegue de al menos 10 curvas fisiológicas simultáneamente
•Tendencias gráficas y numéricas de 700 horas como mínimo de todos los parámetros, seleccionables por el usuario y análisis de curvas en alta resolución con valores numéricos
•Capacidad de almacenamiento de al menos 120 grupos de eventos
•Diseñado para pacientes adultos, pediátricos
•Interfaz, menú y mensajes en español"
•Alimentación eléctrica: 220V CA +/- 10% / 50 Hz, con cable de alimentación tipo F Schuko de al menos 2 metros de longitud (no se aceptarán adaptadores). Con batería de al menos 2 horas de autonomía.
•Dimensiones mínimas para ocupación del menor espacio posible: ancho 280 ± 10 mm, largo 210 ± 10 mm, profundo 50 ± 5 mm.
•Peso máximo admisible del equipo, incluida la batería, 2,5 ± 0,2 kg
•Resolución mínima admisible de 1280 x 800 (± 10) píxeles
•Monitorización en pantalla
•ECG
•Despliegue simultáneo de al menos 3 curvas
•Monitoreo y despliegue del segmento ST en todas las derivaciones monitorizadas
•Despliegue numérico de frecuencia cardiaca
•Protección contra descarga de desfibrilador
•Impedancia de entrada de al menos 5 MΩ
•Posibilidad de obtener diferentes velocidades de barrido, como mínimo: 12,5 mm/s - 25 mm/s y 50 mm/s
•Ancho de banda para el modo monitor de 0,5 Hz o menor hasta 40 Hz o mayor
•SPO2:
Curva de pletismografia
Despliegue numérico de saturación de oxigeno e índice de perfusión
Medición del Índice de Perfusión
Capacidad de detección a baja perfusión y movimiento del paciente
Rango de medición de saturación de oxígeno: 1 a 100%. SpO2 entre 70% y 100% con exactitud de +/- 2% o mejor,
Rango de medición de frecuencia cardíaca: - De 30 o menos a 240 lpm más lpm
Posibilidad de la utilización de sensores de SPO2 de Masimo y Nellcor 27/50
•RESPIRACIÓN
Curva de respiración
Despliegue numérico de frecuencia respiratoria
Rango de impedancia de 500 Ω o menor a 2000 Ω o mayor
Rango de medición de 0 a 150 resp / min
Resolución de medición de al menos 1 rpm con una exactitud de al menos ± 2 rpm"
•PRESIÓN NO INVASIVA
Despliegue numérico de presión no invasiva (sistólica, diastólica y media)
Modos para la toma de presión: manual y automática a diferentes intervalos de tiempo, de como mínimo 1,2,1,5,5,10,15,30,60,120,240,y 480 minutos
Rango de medición de presión: 10 a 250 mmHg o rango más amplio, con exactitud de +/- 5 mmHg o mejor.
Limitador de seguridad para la presión y el tiempo de insuflado, adecuado al rango de pacientes, adulto, pediátrico, neonatal.
Método de medición: Oscilométrico, utilizando deflación gradual y lineal
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
Sobre averías que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía.
4 | Documentación
Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.
Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.
PRECIO:

## MARCA MODELO
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante: