## 109-ESTUFA DE CULTIVO
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS.
ESTUFA DE CULTIVO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción: ESTUFA DE CULTIVO
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 2
Normas de calidad especificas: CE, FDA, Mercosur, o almenos una de ella.
Norma de calidad General: ISO 13485
| Imagen de referencia |  | Imagen del producto
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE SI / NO | Observaciones
Estructura sólida y compacta de acero inoxidable o satinada con pintura antiestática secada al horno.
Cámara de incubación de acero inoxidable o aluminio anodizado con soporte para 1 ó más perforadas.
Tecnología de microprocesador o electrónica con termostato para regulación de temperatura, termómetro digital o analógico, protección contra sobre temperaturas y timer para el tiempo de incubación.
Calefactor con poca inercia y sistema electrónico de regulación de temperatura con respuesta rápida.
Temperatura de trabajo programable con sus respectivas tolerancias y sistema de alarma visual/acústica. Controles con sistema de bloqueo para evitar, modificación accidental de los parámetros.
Sistema de control con autotest, trouble-shooting y programa de calibración.
Doble puerta y/o puerta de vidrio interna con dispositivo de bloqueo y cierre hermético.
Sistema de homogenización de la temperatura en cámara.
Facilidad de limpieza, desinfección y mantenimiento.
Características Técnicas:
Volumen de la cámara 100 litros como minimo.
Capacidad máxima de bandejas perforadas 8 a 10.
Rango de la temperatura del termostato +5ºC a 50ºC, regulable.
Alimentación eléctrica 220 V / 50 Hz.
Tamaño de la cámara interna: 40 x 60 x 40 cm como mín.
Exactitud de la temperatura +/- 0,1ºC.
Accesorios
Manual de operación y servicio en español con certificado de calibración e inspección técnica.
Pinza para manipular las bandejas.
5 bandejas perforadas.
Termoelemento para control de temperatura de la cámara.
Construcción acorde a normas internacionales de calidad.
Sistema de seguridad eléctrica acorde a normas internacionales.
Instalación del equipo en la institución designada y capacitación de uso y de servicio técnico (detección de fallas, testeo y calibración) del mismo a usuarios y a técnicos correspondientemente.
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
Sobre averías que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía.
4 | Documentación
Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.
Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.
PRECIO