## PRUEBA MODELO
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS.
CENTRO DE INCLUSION DE PARAFINA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción: CENTRO DE INCLUSION DE PARAFINA
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 1
Normas de calidad especificas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 13485
| Imagen de referencia |  | Imagen del producto
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE SI / NO | Observaciones
•Temperaturas de funcionamiento: hasta ± 80 °C, ajustable en incrementos de 1 °C
•Bandeja extraíble: ±120 casetes o ±250 moldes de inclusión
•Depósito de parafina: ±3.8 l
•Iluminación: Indicadores LED ajustables"
•Módulo de precalentamiento y dispensación
•Fuente de alimentación: 100-120 V CA, 220-240 V CA, 50/60 Hz
•Temperatura de funcionamiento ambiental: De +10 °C a +35 °C"
•Lupa fácil de manejar
•Prefiltros para parafina fundida
•Interruptor de pie para el dispensador de parafina
•Placa Fría para el Dispensador de Parafina
•Temperatura de funcionamiento: –5 °C
•Pinzas (1 x romo, 1 x puntiagudo)"
•Fuente de alimentación: 100 V/110-220 V
•CA/220-240 V CA, 50/60 Hz
•Espátula de limpieza, negra
•Temperatura de funcionamiento ambiental: De +10 °C a +35.
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
Sobre averías que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía.
4 | Documentación
Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.
Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.
PRECIO:

## MARACA MODELO
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante: