## PRUEBA MODELO
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS.
MICROSCOPIO DOBLE CABEZAL
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción: MICROSCOPIO DOBLE CABEZAL
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 1
Normas de calidad especificas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 13485
| Imagen de referencia |  | Imagen del producto
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE SI / NO | Observaciones
Estructura del estativo de acero satinada en pintura secada al horno, antiestatica y resistente a la corrosión.
Sistema modular intercambiable.
Cabezal trinocular para doble observación y otro cabezal binocular, con puente o tubo óptico de observación dual frente a frente y Puntero indicador luminoso LED de con ajuste de intensidad
Revolver quintuple porta objetivos con sistema de cojinetes a bola y cinco objetivos plan acromáticos
Platina mecanica de coordenadas X-Y con ajuste macro y micrometrico y pinza para laminas portaobjetos.
Sistema de iluminación LED o halogena para examenes en campo claro, con intensidad regulable.
Condensador para campo claro, movimiento vertical con apertura de diafragma iris, tipo Abbe, Filtro azul y mate.
Facilidad de limpieza, desinfección y mantenimiento.
Oculares gran angulares N-WF10X /20mm con ajuste de dioptrías ±5 en los dos oculares con protectores de caucho. Permiten usuarios con anteojos.
Objetivos acromaticos: 4x, 10x, 20x, 40x y 100x (de inmersión)con sistema de protección antihongos.
Fuente de luz: LED o halogena 6V/30W aproximadamente, Corrección o balanceo de luz (filtro azul).
Condesador tipo Abbe: de 1,25 NA aprox.
Alimentación electrica: 220V/50Hz.
Manual de operación y servicio en español
Kit de mantenimiento optico (pera de goma con pincel fino y suave, solución de limpieza y papel secante).
6 lámparas o ampolletas de repuestos como mínimo.
Caja de transporte y protección.
Manual de operaciones y servicio en español con certificado de calibración e inspección técnica.
Garantízar la provisión de repuestos y accesorios por lo menos 5 años despues de la adquisición del equipo
Instalación del equipo en la institución designada y capacitación de uso y de servicio técnico (detección de fallas, testeo y calibración) del mismo a usuarios y a técnicos correspondientes
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
Sobre averías que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía.
4 | Documentación
Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.
Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.
PRECIO:

## MARACA MODELO
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante: