## PRUEBA MODELO
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS.
EQUIPO DE RAYOS X ARCO EN C
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción: EQUIPO DE RAYOS X ARCO EN C
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 2
Normas de calidad especificas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 13485
| Imagen de referencia |  | Imagen del producto
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE SI / NO | Observaciones
•Sistema de TV para procedimientos generales.
•Certificado original del fabricante en donde conste que la antigüedad del modelo ofertado y el software instalado no tiene más de 2 (dos) años.
•Tubo e intensificador montados en estructura tipo Arco en C
•Conjunto montado sobre carro de transporte con ruedas direccionables con frenos manuales o superior tecnología.
•Movimiento vertical motorizado de 40 cm o más.
•Movimiento orbital de 115º como mínimo.
•Rotación de al menos +/- 180º.
•Movimiento longitudinal de 20 cm o más.
•Distancia desde la fuente de rayos X al intensificador de imagen de 80 cm o más.
•Profundidad: de 60 cm o más.
•Intensificador de imagen de 23 cm (9 pulgadas) o más.
•Al menos tres campos de entrada.
•Dos monitores LCD de alta resolución de por lo menos 19"" con carro de transporte.
•Cámara CCD
•Retención de la última imagen fluoroscópica.
•Inversión de Imagen.
•Rotación de la imagen en sentido horario y antihorario.
•Zoom y mediciones.
•Posibilidad de guardar en memoria 160.000 imágenes"
•Presentación simultánea de la imagen fluoroscópica actual y una imagen de referencia en el mismo monitor.
•Video impresora: Dispositivo de grabación en CD o DVD.
•Velocidad de adquisición 25 f/s
•Conectividad: DICOM 3.0 Habilitado.
•Generador de alta frecuencia.
•Posibilidad de realización de fluoroscopia pulsada, continua y modo de radiografía digital.
•Rango de KV para Radiografía: de 40 o menos a 125 kV o más.
•Rango de KV para fluoroscopia: de 40 o menos a 120 kV o más.
•Tiempo de exposición: de 0,1 o menos a 4 segundos o más.
•Rango de más: 1 a 250 o mejor
•Potencia mínima nominal del generador 5 kW, 100 mA o mejor
•Ánodo fijo o giratorio
•Con capacidad de almacenamiento de calor térmico en el ánodo de 240 KHU ó mayor.
•Uno o dos focos entre 0,3 y 0,6 mm.
•Colimador iris motorizado.
•220 V AC ± 10% / 50 Hz, con enchufe tipo schuko.
•Mesa para procedimientos vasculares traslucida a Rayos X.
•Rodable, con ruedas blocantes.
•Distancia mínima de 62 cm, disponible para la colocación del arco en ""C"" entre cualquier estructura de la base de la mesa y el tablero.
•Altura ajustable de 80 a 105 cm o mayor.
•Tablero de fibra de carbón: Dimensiones: longitud total: 210 cm o mayor, ancho total: 60 cm o mayor.
•Esterilizable para cada equipo.
•Catálogos: Originales impresos en fábrica, en idioma español, portugués o Ingles donde se pueda comprobar el cumplimiento de las especificaciones técnicas aquí solicitadas.
•La empresa deberá trasladar e instalar los equipos dejando en funcionamiento
•Manual del Usuario en español o cualquier otro idioma y su correspondiente traducción por traductor público
•Manual Técnico en español, portugués o Ingles.
•La empresa proveedora deberá realizar capacitación técnica de al menos 24 horas al personal técnico de la Sección de Electromedicina Hospital.
•La empresa deberá realizar capacitación de uso y cuidados del equipo de al menos 10 (diez) horas al personal Médico y de Enfermería en el Hospital Central, siendo los mismos designados por el jefe de Servicio.
•El oferente deberá proveer catálogos en idioma español, portugués o inglés; donde se pueda comprobar el cumplimiento de las especificaciones técnicas aquí solicitadas.
•Direcciones Web y correo electrónico, nombre del contacto del representante del fabricante, donde se pueda obtener información del producto ofertado.
•Manual de operación y servicio técnico en español, en caso de presentarse en otro idioma, debe acompañar al original uno traducido al español
•Garantiza la provisión de repuestos y accesorios por lo menos 05 años después de la adquisición del equipo
•Mantenimiento preventivo y correctivo durante el tiempo de la garantía, incluyendo todos los materiales e insumos necesarios.
•Instalación del equipo en la institución designada y capacitación de uso y de servicio técnico (detección de fallas, testeo y calibración) del mismo a usuarios y a técnicos de la correspondientes con provisión de los accesorios y materiales necesarios.
•Capacitación de uso a técnicos de por lo menos 40 horas.
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
Sobre averías que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía.
4 | Documentación
Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.
Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.
PRECIO: