## PRUEBA MODELO
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS.
EQUIPO ORTOPANTOMÓGRAFO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción: EQUIPO PANORAMICO DENTAL CON CEFALOMETRIA - Ortopantomografo
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 1
Normas de calidad especificas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 13485
Imagen de referencia
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE SI / NO
Unidad robusta con base o pedestal con fijacion al piso y la pared
Unidad con barzo cefalometrico CEPH con sensor fijo
unidad con dos sensores fijos
unidad con disposicion para acceso a pacientes en sillo de ruedas
unidad compacta con las siguientes medidas maximas 1920 x 538mm
Unidad con elevacion minima de 1600mm elevascion maxima 2300 mm
Caracteritica del generador del Rayo
Potencia nominal de salida 0,99 kilovatios
Generador de alto voltaje kv entre 50-90 mA 4-10Ma
enfriamiento automatico en 60ºc refrigeracion por aire.
Filtracion total 2,8 mm Al equiv.
Tubo de rayos (Tipo de ánodo estacionario).
Tamaño del punto focal 0,5 mm (IEC60336) Angulo Objetivo 5%.
Filtracion inherente Al menos 0,8 mm de Al equivalente a 50 kV
Cobertura de rayos 95 x 380 mm en SID 550 mm
Contenido de calor del ánodo 35KJ, Ciclo de trabajo 1:6 o mas.
Caracteristicas tecnicas del sensor : Ampliacion de la imagen Panoramica 1,3 constante Cefalometrico 1,14 constante
Tipo de detector Matriz de fotodiodos CMOS
Tamaño del pixel; 100㎛ , Cuadros por segundos 300fps
Escala de grises 14 bits, Tension de alimentacion CA 100 ~ 120/ 200 ~ 240 V,
Frecuencia 50/60 Hz.
potencia Noninal 2,0Kva.
Caracteristica del Software: MAR (reducción de artefactos metálicos): los efectos de la reducción de artefactos metálicos,
UHD (Ultra HD): genera imágenes panorámicas de calidad de alta definición,
Enfoque automático: adquiera imágenes precisas, independientemente de la forma del arco y la posición del paciente,
Tipos de Selección de arco modo panoramica: Amplio, angosto, normal, niños y ortogonal
Examen Especial ATM abierto,cerrada; TMJ PA Abierto, Cerrado; Sinus LAT y PA
Examen Lateral, SMV y Carpal
Integracion para generar reportes en distintos formatos PDF, TIF, JPEG DICOM
Plantillas pre establecidas para adicionar fotos y datos del paciente asi como el logo de la institucion
Integracion con un software de trazados cefalométricos
Trazados cefalometricos con las distintas trazados y sistema abierto para agregar nuevos trazados
Software de trazados cefalometrico con funciones de IA para autotrazados y trazados de modelos de estudios.
Accesorios : Impresora Dicom
Estabilizador de Corriente.: Voltaje de entrada, Monofásico 185 v ~ 250 v trifásico 320 v ~ 430 v
Tension de salida precisión monofásica 220 en 1% tres fases 380V precisión 1%
Tiempo de respuesta 20 ms ~ 100 ms (cuando sale del rango)
Efecto de la carga ≤ ± 0.5%. Eficiencia > 90%.
Poder del factor de carga 0,8, Aumento de la temperatura <60. Distorsión de olas <5%. Energía eléctrica 1500 v / min. Resistencia a aislamiento > 5 mm, Tiempo de retardo 5s ± 2s, 5min ± 2min. Absorción de picos Iniciar sesión 500 V ~ 13US. Salida ≤5S.
Temperatura ambiente -5 ~ + 40 ℃.Frecuencia de operación 50/60 HZ ± 2 Hz, Potencia 3kva o mas
Proteccion de radiologica: Proteccion de la sala de Rayos x de acuerdo al informe de calculo analitico realizado por la CNEA
Medidas 2,5m x 2,30m , altura según requerimientos tecnicos
NO se incluye adecuaciones edilicias o modificaciones de paredes o manposterias
Adecuacion electrica a lo requerido por el fabricante
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
Sobre averías que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía. Mantenimiento preventivo anual y correctivos durante el período de garantía
4 | Documentación
Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.
Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.