## PRUEBA MODELO (2)
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS.
Mesa Quirúrgica Ginecoobstétrica
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
| Descripción: Mesa para Quirófano con accesorios y juego de colchonetas |  | Descripción: Mesa para Quirófano con accesorios y juego de colchonetas
| Marca: |  | Marca:
| Modelo: |  | Modelo:
| Origen: |  | Origen:
| Dirección web del fabricante: |  | Dirección web del fabricante:
Cantidad: 5
Normas de calidad específicas: ISO, CE, UL, FDA, TÜV, Normas de MERCOSUR, al menos uno de ellos.
Norma de calidad General: ISO 9001
Imagen de referencia
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE SI / NO
Seguridad hidráulico acorde a normas internacionales.
Estructura de acero cromoniquel o satinada con pintura antiestática, secada al horno y pulido sanitario.
Articulaciones esféricas, amortiguadas y bloqueables.
Tablero permeable a rayos x con soporte para portachasis de película radiográfica.
Estructura en varios segmentos.
Colchonetas de varias secciones con relleno de espuma integral, tapizado con cuerina natural o sintético, permeable a rayos X, eléctricamente conductivo, desmontables individualmente y lavables.
Ajuste de altura del tablero a través de pedal hidráulico.
Inclinaciones del lecho con activación por maniveles mecanicas para las posiciones de Trendelenburg, Trendelenburg inversa, inclinación lateral, movimiento de respaldo y apoya piernas.
Rieles y soportes para fijación de accesorios para la cirugía.
Facilidad de limpieza, desinfección y mantenimiento.
Base montada sobre rueditas de marcha suave, bloqueables y retráctiles.
Inclinación Trendelenburg y Trendelenburg inversa mayor o igual 25º.
Inclinación lateral mayor o igual 15º (izquierda/derecha).
Inclinación de la placa de respaldo mayor o igual 60º/50º (subida/bajada).
Inclinación de la placa y apoya piernas mayor o igual 10º/100º(subida/bajada)
Posicionamiento para cirugía ginecológica
Capacidad mínima de 180 kilogramos.
Apoya cabezas, correas de fijación, apoya brazo y muñequeras.
Portachasis para Rayos X.
Sujeta cabezas y mástil para suero de doble servicio.
Set de accesorios para sujeción en posiciones de inclinación lateral, trendelenburg, renal, etc.
Juego de accesorios para cirugía general: 1(un) Arco de Narcose, 1 (un) par de hombreras, 1 (un) un par de posa pies, 1(un) juego de colchones lavables y 1 (un) par de apoya mano, 1 (un) cesto para residuos de parto, como mínimo.
Juego de accesorios para cirugía ginecológica: 1 (un) par de piecera y 1 (una) gaveta colectora, como mínimo.
Otros requerimientos: Garantízar la provisión de repuestos y accesorios por lo menos 10 años despues de la adquisición del equipo
Instalación del equipo en la institución designada y capacitación de uso y de servicio técnico del mismo a usuarios y a técnicos correspondientemente.
Un Manual de operaciones en español y un manual de servicio técnico en español ó inglés.
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 2 años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía.
Sobre averías/daños que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
4 | Documentación
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.
Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.
Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.