## PRUEBA MODELO
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS.
BAÑO MARIA P/LABORATORIO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción: BAÑO MARIA P/LABORATORIO
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 6
Normas de calidad especificas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 13485
Imagen de referencia
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE SI / NO
Rango de temperatura: 25 a 90 °C/ con termometro incluído que asegure el control constante de temperatura
Resolución: ±0,1°C
Estabilidad: ± 1 °C
Tipo de Sensor: Termocupla tipo K
Control de temperatura digital programable.
Tipo de controlador: PID
Operación: 110 VAC 50/60 Hz (Opcional 220 VAC) ¦ 1 000 W
Dimensiones MINIMAS: útiles 338 mm x 477 mm x 226 mm ¦ exteriores 573 mm x 434 mm x 275 mm
Incluye rejilla en acero inoxidable para el soporte de las muestras
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
Sobre averías que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía.
4 | Documentación
Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.
Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.